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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Монитор радиационный пешеходный КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент

2. Монитор радиационный транспортный КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям согласно подраздела 4.1 раздела 4.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКДП

	-


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	на открытом воздухе - от -50 до +50° С    IP54

 в помещении- от -10 до +50° С    IP5Х


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№

п/п
	Наименование поставляемого товара
	Технические характеристики

(основные параметры, требование к материалам и комплектующим).

	1.
	Монитор радиационный пешеходный КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент
	РПМ должен состоять из двух измерительных колонн, образующих контролируемое пространство монитора измерительными колоннами.

РПМ должен включать в себя блоки световой и звуковой индикации, имеющие светодиодные индикаторы и звуковой излучатель,  для отображения режимов работы и состояния РПМ и его составных частей.

Блоки индикации должны устанавливаться на колонне монитора, выносной блок индикации должен размещаться на удалении до 120 м от колонн монитора.

Габариты колонны не должны превышать 2300×650×200 мм.

Масса колонны не должна превышать 220 кг.

Выносной блок индикации должен обеспечивать устойчивую индикацию всех режимов работы и состояний радиационного монитора, а также обеспечивать подключение пульта для проведения регламентного технического обслуживания.

Монитор должен быть работоспособен в диапазоне температур от минус 10 до плюс 40ОС.

Электропитание монитора должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 (± 2,5) Гц и напряжением 220 (±20) В.

Энергопотребление монитора не должно превышать 30 Вт.

Электропитание узлов внутри колонн монитора должно осуществляться от сети постоянного тока с напряжением не более 12 В.

Требования по порогам обнаружения и другим обнаружительным характеристикам монитора приведены для ширины зоны контроля 0,8 м, вероятности обнаружения 0,95 при доверительной вероятности 0,95, при скорости движения пешехода через зону контроля 1,2 - 1,4 м/с и частоте ложных тревог 1/10000: 

- пороги обнаружения ЯМ монитора должны соответствовать категории IIПγ и IIПn по ГОСТ 51635-2000;

- пороги обнаружения РВ монитора должны быть не хуже:

Ba-133            22 кБк,

Cs-137            27 кБк,

Co-60              14 кБк,

Cf-252             4,2·103 нейтр/с,

Чувствительность колонны монитора к гамма-излучению радионуклидов, должна быть не менее:

Ba-133             4,5 с-1/кБк

Cs-137             2,5 с-1/кБк

Co-60               4,3 с-1/кБк

Чувствительность колонны к нейтронному излучению от источников Cf-252 или Cm-244 должна быть не менее         6,5 с-1/(1,0·104 нейтр/с)

Тип гамма-детекторов: органический пластический сцинтиллятор.

Объем гамма-детекторов: не менее 30000 см³.

Гамма-детектор должен иметь два фотоэлектронных умножителя, включенных в схему совпадений.

Тип нейтронного детектора — пропорциональный счетчик, наполненный газом гелий-3 длиной не менее 1000 мм, диаметром не менее 30 мм.

Число нейтронных детекторов не менее 2.

Монитор должен быть оборудован системой компенсации влияния большого скопления людей рядом с контролируемым пространством.

Монитор должен быть оборудован системой управления обновлением уровня естественного фона.

Высота контролируемого пространства – 2000мм.

Число измерительных колонн – 2 шт.

Вероятность ложных тревог – 1:10000.

Назначенный срок службы – 10 лет.

Монитор должен иметь следующие выходные интерфейсы: Ehternet, RS-232, не менее 3 «сухих» контактов.

	2.
	Монитор радиационный транспортный КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент
	В состав транспортного РПМ должны входить блоки детектирования (БД) – детекторы гамма-излучения и нейтронов (для исполнений КСАР1У.041), размещенные в измерительных колоннах. Количество, тип и расположение БД в измерительных колоннах должно определяться исполнением РПМ.

Измерительные колонны РПМ должны измерять среднюю скорость счета гамма-излучения. Диапазон измерения скорости счета каждой колонной от 10,0 с-1 до 50000 с-1.

Энергетический диапазон регистрации РПМ рентгеновского и гамма-излучения должен составлять от 0,05 МэВ до 3,0 МэВ.

Пределы основной относительной погрешности измерения скорости счета по гамма-каналу от минус 30% до плюс 30%.

Обнаружительные способности монитора должны соответствовать категории IVTɣ и IIITn по ГОСТ 51635-2000

Тип гамма-детекторов: сцинтиллятор.

Тип сцинтиллятора: пластик.

Объем гамма-детекторов: не менее 40000 см³.

Должна быть предусмотрена компенсация влияния наличия большегрузного транспорта рядом или в контролируемом пространстве на количество ложных срабатываний и обнаружительные способности монитора.
Измерительные колонны РПМ (исполнения КСАР1У.041) должны измерять среднюю скорость счета нейтронов. Диапазон измерения скорости счета нейтронов каждой колонной от 0,1 с-1 до 1000 с-1.

Энергетический диапазон регистрации нейтронов – нейтроны спектра деления и источников на основе (α, n) реакции.

Пределы основной относительной погрешности скорости счета РПМ по нейтронному каналу должны составлять от минус 40% до плюс 40%.

Электропитание РПМ должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой (50±5) Гц.

Потребляемая мощность - не более 100 Вт, с включенной системой термостабилизации – не более 900 Вт.

Режим работы – непрерывный, автоматический.

РПМ должен удовлетворять требованиям электромагнитной совместимости

(помехоустойчивости и помехоэмиссии), предъявляемым к оборудованию класса А по

ГОСТ Р 51522-99.

Монитор должен быть устойчив к воздействию постоянного магнитного поля

напряженностью до 40 А/м.

Средняя наработка до отказа - не менее 10000 ч при рисках производителя и

потребителя a = b = 0,20.

Среднее время восстановления - не более 12 ч.

Средний ресурс до первого капитального ремонта - не менее 10 000 часов.

Назначенный срок службы – 10 лет.


	Подраздел 4.2 Требования к маркировке

	ГОСТ 16371-93, ГОСТ 50862-2005

	Подраздел 4.3 Требования к упаковке

	- Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям стандартов, действующих на территории РФ, правилам перевозки и хранения, установленным технической документацией изготовителя.

- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.

Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Монтаж и пуско-наладочные работы проводятся Поставщиком на территории Покупателя в течение двух недель с момента поставки Товара, готовности монтажной площадки и вызова специалистов. Работы заканчиваются подписанием Акта сдачи-приемки оборудования. Поставщик обязан выполнять все предусмотренные настоящим Договором работы по монтажу, а также пуско-наладочные работы лично и не вправе привлекать для их выполнения третьих лиц.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 15 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.

 Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не установлены.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на товар и работы – 24 месяца

Гарантийные обязательства распространяются на весь закупаемый товар и выполняемые работы.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	При обнаружении заводского брака во время гарантийного срока, или нанесении дефектов при сборке товара исполнителями фирмы – поставщика, бракованные детали товара меняются незамедлительно  фирмой – поставщиком за свой счёт.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность должны быть подтверждены сертификатами соответствия, протоколами приемо-сдаточных испытаний и паспортами (формулярами) на поставляемый товар.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Выпускаемый товар по своим параметрам должна соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации. Устойчивость, прочность, долговечность, возможность качественной сборки, обслуживания и ремонта, лёгкость и доступность очистки.

Товар не должен выделять в окружающую среду вредные и токсичные вещества, быть безопасным для эксплуатирующего персонала. Безопасность товара должна быть подтверждена заключением, выданным органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Изготовитель гарантирует качество выпускаемого товара.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	При поставке должны быть представлены:

1. сертификаты соответствия ГОСТ Р 51635-2000;

2. сертификаты соответствия ГОСТ 12.2.091-2012;

3. свидетельства об утверждении типа средства измерения;

4. копии паспортов (формуляров), в которых должны быть указаны составы радиационных мониторов;

5. копии протоколов испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией для подтверждения требований по обнаружению источников ионизирующего излучения и параметров средства измерения;

6. описание типов средств измерений;

7. заключения о безопасности, выданные органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества, а также выполнить весь комплекс работ по его монтажу, наладке и вводу в эксплуатацию на объекте заказчика. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Пешеходный радиационный портальный монитор КСАР1У.031 «Дозор» или эквивалент в количестве 1 штуки

2. Транспортный радиационный портальный монитор КСАР1У.041 «Рубеж» или эквивалент в количестве 1 штуки

Срок поставки и выполнения работ:  до 15.12.2014г.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	№

п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое участников запроса предложений

	1
	Технические требования:

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

эксплуатационные показатели


	Согласно подразделу 4.1. раздела 4  технического задания
	


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1. 
	ГОСТ
	Государственные стандарты


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна (48439) 9-47-50.
1

