ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку дозиметров рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610А для нужд ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта: ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка индивидуальных дозиметров рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610А. Индивидуальный дозиметр рентгеновского и гамма излучения ДКГ-РМ1610А

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 43 6210

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозиметр ДКГ-РМ1610А предназначен для: - измерения мощности индивидуального эквивалента дозы (далее по тексту - МЭД) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучения (далее по тексту фотонного); - измерения индивидуального эквивалента дозы (далее по тексту – ЭД) непрерывного и импульсного фотонного излучения; - измерения времени набора ЭД; - выдачи звуковой, световой и вибрационной сигнализации при превышении пороговых значений ЭД или МЭД; - индикации времени в часах, минутах; - передачи информации, накопленной и сохраненной в энергонезависимой памяти дозиметра в персональный компьютер (ПК).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть работоспособным: - При температуре окружающего воздуха от - 20 до +50 С; - При относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при + 35 С; - При атмосферном давления от 84 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Диапазон измерения МЭД; от 0,1 мкЗв/ч до 10,0 Зв/ч.. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД; (10 + К1/+К2∙) % где МЭД, мЗв/ч, К1 – коэффициент, равный 0,0015 мЗв/ч, К2 – коэффициент, равный 0,0015 (мЗв/ч)-1. Диапазон индикации ЭД:. Непрерывного фотонного излучения; от 0,01 мкЗв до 24 Зв. Импульсного фотонного излучения (при длительности импульса не менее 1 мс); от 10 мкЗв до 20 Зв. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД; 20 %.. Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения; от 0,024 до 10,0 МэВ. Нестабильность показаний дозиметра за время непрерывной работы; не более 5%. Обмен информацией с ПК; USB интерфейс. Размеры, масса:

Радиометр радона 58 х 58 х 18 мм, 07 кг

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Время установления рабочего режима - 60 секунд. Питание дозиметра должно осуществляется: 1) от встроенной аккумуляторной батареи; 2) от внешнего источника питания (USB разъема ПК).

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Корпуса блоков детектирования установки должны обеспечивать степень защиты IP65 по ГОСТ 14254-96

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Корпус должен быть выполнен из легко дезактивируемых материалов

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Дозиметры должны обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 18 месяцев. В комплект поставки с дозиметром должно входить программное обеспечение, разработанное компанией - разработчиком, которое должно позволять последовательно подключать и объединять в единую информационную систему от одного до ста дозиметров, с передачей информации по USB интерфейсу на персональный компьютер для обработки, анализа и формирования баз данных приборов и пользователей в рамках системы контроля и учета дозовых нагрузок на персонал.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Дозиметры должен быть устойчив к воздействию: 1) температуры окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 С; 2) относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при 35 С; 3) атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

Питание дозиметра должно осуществляется: 1) от встроенной аккумуляторной батареи; 2) от внешнего источника питания (USB разъема ПК).

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Наименование, тип; Количество. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамм-излучений; 1. Чехол; 1. Сетевое зарядное устройство (USB); 1. Программное обеспечение (на CD); 1. Кабель USB A - USB mini B (1,2 m); 1. Руководство по эксплуатации; 1. Упаковка; 1. Шнурок; 1.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На панели комплекса должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; - условное обозначение комплекса; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя. - год изготовления;.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Нет

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Заказчик при передаче оборудования может проверить его работоспособность в присутствии поставщика, в случае отсутствия представителя поставщика заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, паспорт на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

1. Дозиметры в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: - перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; - при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; - при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке. 2. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 3. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

1. Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. 3. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Требования к гарантийным срокам хранения не менее 18 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Дозиметры должны быть ремонтопригодны.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода - Поставщик должен обладать сервисным центром.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током считыватель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

- Сертификат соответствия ГОСТ Р - Свидетельство об утверждении типа средств измерений

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки - с момента заключения договора. Дата окончания поставки - до 31 декабря 2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик должен провести инструктаж оператора по использованию оборудования и ежедневному обслуживанию.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |