ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования БДИГ31-П2 (или эквивалент)
	1.
1
Описание и работа блока детектирования

1.1
1.1
 Назначение блока детектирования

1.1.1
Блок детектирования предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры. 

1.2
1.2
 Характеристики

1.2.1
Блоки детектирования обеспечивают регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий от 9 до 1250 кэВ.

1.2.2
Блоки детектирования обеспечивают работу в диапазоне   мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения от 10 до 103 мкР/ч.  

1.2.3
Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137Cs составляет не менее 20 (имп/c)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10 % (0,95).

1.2.4
Нелинейность блока детектирования не превышает 1•10-3 %/(имп/c) и приводится в сертификате о поверке.

1.2.5
Предел допускаемой основной погрешности не более 25 % при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.

1.2.6
Уровень собственного фона блока детектирования не более  50 с-1.

1.2.7 Температурная зависимость чувствительности ±2 % на  каждые 10 оС.

1.2.8 Питание блока детектирования осуществляется от сети постоянного тока напряжением   В.

1.2.9
Ток потребления не более 75 мА.

1.2.10 Время установления рабочего режима не более 15 минут, при  отрицательных температурах  – не более 30 минут.

1.2.11 Нестабильность чувствительности не более 5 % за 8 ч.

1.2.12
 Время непрерывной работы  не ограничено.

1.2.13
 Рабочий диапазон температур блока детектирования от минус 30 до +50 оС.  

1.2.14
 Относительная влажность 95 % при +35 оС и более низких  температурах без конденсации влаги.  

1.2.15
 Блок детектирования устойчиво работает при воздействии брызг интенсивностью 5 мм/мин. 

1.2.16
 Устойчивость  к воздействию вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц со смещением 0,1 мм.

1.2.17 Устойчивость   к   пониженному   атмосферному   давлению   по  группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).

1.2.18
 Наработка на отказ блока детектирования  не менее 10000 ч. Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.

1.2.19 Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.

1.2.20 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.

1.2.21 Масса, кг, не более 2.

1.3
1.3. В состав блока детектирования входит разъем типа РС7ВГ в кол-ве 1 шт.

	24 месяца
	40
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

С даты подписания договора и не позднее 01.05.2013 г.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Должно иметь сертификат соответствия.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                            Д.П. Давыдов
