«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Предмет закупки: комплект низкошумящих зарядо-чувствительных предварительных усилителей с высоковольтными источниками напряжения смещения

Обнинск

2014г.

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплект низкошумящих зарядо-чувствительных предварительных усилителей с высоковольтными источниками напряжения смещения в составе: - Предусилитель для полупроводникового детектора в комплекте с кабелем питания длиной 3 м – 2 шт. - Предусилитель для пропорционального счетчика в комплекте с кабелем питания длиной 3 м – 2 шт. - Высоковольтный блок напряжения смещения с высоковольтным кабелем SHV-SHV длиной 6 м – 2 шт. - Кабель высоковольтный с разъемами SHV-SHV длиной 6 м – 4 шт. - Кабель сигнальный коаксиальный с разъемами BNC-BNC с волновым сопротивлением 93 Ома длиной 6 метров- 4 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, должно быть свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Низкошумящие зарядо-чувствительные предварительные усилители используются для предварительного усиления сигналов с полупроводникового и пропорционального спектрометрических детекторов в комплекте с высоковольтными источниками, формирующими высокостабильное напряжение смещения на детекторах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию при температуре от 0 до +50 0С, относительная влажность воздуха без образования конденсата до 80%, атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Напряжение питания предусилителей с максимальными токами, не более +24 В – 36 мА +12 В – 2 мА –24 В – 16 мА –12 В – 2 мА Напряжение питания высоковольтных блоков, с максимальными токами, не более +24 В – 70 мА +12 В – 10 мА –24 В – 160 мА –12 В – 150 мА Стабильность напряжений питания не хуже, 0,05% в течение 24 часов |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено. |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| - Предусилитель для полупроводникового детектора в комплекте с кабелем питания длиной 3 м – 2 шт. - Предусилитель для пропорционального счетчика в комплекте с кабелем питания длиной 3 м – 2 шт. - Высоковольтный блок напряжения смещения с высоковольтным кабелем SHV-SHV длиной 6 м – 2 шт. - Кабель высоковольтный с разъемами SHV-SHV длиной 6 м – 4 шт. - Кабель сигнальный коаксиальный с разъемами BNC-BNC с волновым сопротивлением 93 Ома длиной 6 метров- 4 шт. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| - Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 26828, конструкторской документации предприятия-изготовителя - На корпуса компонентов должны наноситься следующие маркировочные обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; - условное обозначение изделия; порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Не предусмотрено. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю должны быть переданы: руководства по эксплуатации на каждое изделие с принципиальными схемами

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Упаковка компонентов оборудования должна соответствовать требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170 для группы III, вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии с ГОСТ 9.014; - Упаковка компонентов должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 15 оС до плюс 40 оС и относительной влажностью воздуха до 80 % при 25 °С и содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающих установленного для атмосферы типа I по ГОСТ 15150;

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения изделий в упаковке - 1 С по ГОСТ 15150-69. При хранении в складских условиях температура помещении склада должна быть в пределах от плюс 5 до плюс 40 С и относительная влажность до 80 % при температуре 25 С. Срок хранения – не более двух лет; После транспортирования перед включением изделия в упаковке должны быть выдержаны в климатических условиях эксплуатации не менее 8 часов. Размещение упакованных изделий рядом с источником тепла запрещается;

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный 1 год со дня поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Предусилители и высоковольтные блоки питания относятся к неремонтируемому оборудованию. Восстановление работоспособности изделий и их компонентов должно осуществляется только специалистами изготовителя с применением соответствующих материалов и технологий

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание изделий Покупатнль проводит самостоятельно в соответствии с руководством по эксплуатации

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Предусилители и высоковольтные блоки при испытаниях, хранении, монтаже, эксплуатации не являются опасными в экологическом отношении; Предусилители и высоковольтные блоки в процессе монтажа, демонтажа и эксплуатации не создают опасных радиоактивных излучений, шумов или вибраций, не выделяют токсичных веществ. В составе предусилителей и высоковольтных блоков не должны использоваться материалы из резины, содержащей серу

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

При изготовлении оборудования должны соблюдаться все требования, предусмотренные в нормативных документах, используемые Ростехнадзором России при государственном регулировании безопасности

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Комплектация поставки в соответствии с разделом 4.9. Поставка разовая. Срок поставки: 15.11.2014 год. Возможно досрочная поставка

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации должно содержать информацию об основных параметрах оборудования.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.