ТОМ 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку комплекса измерительного для прогрузки первичным током 
ОКВЭД: 33.20.4 ОКДП: 3313010
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


8РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


8РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


8РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


8РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


9РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


9РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


9РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ


10РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


10РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


10РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


10РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


10РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


10РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во


Выходная мощность, В А,  не мене

	*

	
	в течение 1 ч

	1800

	3500

	7100


	в течение 1 мин

	3800

	7500

	15200


	в течение 20 сек

	5500

	10900

	22100


	в течение 0,5 сек

	7100

	13500

	28500



	*Примечание - значения выходного напряжения и мощности приведены при условии напряжения сети 380 В

2.3 Совместное использование двух блоков трансформаторных:
Наименование параметра

Значение

Включение выходных обмоток

8

парал.

4 парал.

2 послед.

2 парал.

4 послед.

8 послед.

Наибольший выходной ток, А не более

в течение 1 ч

3800

1900

950

475

в течение 1 мин

9000

4500

2250

1125

в течение 20 сек

15000

7500

3750

1875

в течение 0,5 сек

30000

15000

7500

3750

Выходное напряжение холостого хода, 

В не менее*

4

8

16

32

Выходная мощность, В А, 

не менее*

в течение 1 ч

14200

в течение 1 мин

30200

в течение 20 сек

4

800

в течение 0,5 сек

5500

*Примечание - значения выходного напряжения и мощности приведены при условии напряжения сети 380 В

2.4 Общие технические характеристики:

- выходной регулируемый однофазный синусоидальный ток   100 ... 30 000 А; 

- выходная мощность 42 000 ВА; 

- выходное программно-управляемое напряжение необходимое для питания схемы расцепителя при проверке селективных автоматических выключателей с электронными блоками; 

- диапазон регулируемого времени выдачи от 20 мс; 

- измерение действующего значения выдаваемого тока при времени выдачи тока от 1 мс; 

- измерение внешних токов 200 мА ... 20 А; 

- измерение внешних напряжений 250 мВ ... 500 В; 

- измерение фазового угла между выдаваемым и внешним токами -180° ... +180°; 

- измерение фазового угла между внешним током и внешним напряжением   - 180° ... +180°; 

- измерение времени срабатывания автоматического выключателя      1 мс ... 10 000 с;
Требования по надежности

Оборудование должно относиться к классу изделий, работоспособность которых обеспечивается проведением технического обслуживания и ремонта.

Установленный срок службы до первого капитального ремонта – не менее 3 лет. Средний срок службы, не менее 6 лет. Средняя наработка на отказ, не менее 10000 ч. Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, не более 6 ч.

Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Комплекс измерительный РЕТОМ-30КА состоит из блока регулировочного и блоков трансформаторных, размещенных на приборной стойке.

- Степень защиты, обеспечиваемой оболочкой, по ГОСТ 14254-96:

- блоков установки - IР20

- входных/выходных клемм - IР00

Требования к электропитанию

Для подключения к питающей сети необходимо использовать розетку РА32-005, входящую в комплект ЗИП комплекса измерительного РЕТОМ-30КА. Подключение РЕТОМ-30КА осуществляется к трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В и к однофазной сети переменного тока напряжением 220 В.

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Встроенный цифровой вольтметр
Наименование параметра

Значения

Род тока

Переменный/постоянный

Вид измерения переменного напряжения (50гц)

Среднеквадратичное значение

(True RMS)
Выбор пределов измерений

автоматический

Диапазоны измерений напряжения, В

0,25-2,5

св. 2,5-2

св.25-250

св.250-500

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения, В

(0,01Х+0,001Хк)**

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, обусловленной изменением температуры окружающей среды в рабочих условиях,- не более 0,5 предела основной погрешности

Входное сопротивление вольтметра, кОМ, не менее

500

Встроенный цифровой секундомер

Наименование параметра

Значение

Предел измерений времени

999,9 мс

99,99 с

999,9 с

9999 с

Разрешающая способность

0,1 мс

0,01 с

0,1 с

1 с

Пределы абсолютной допускаемой 

погрешности измерений времени

+1 мс

+0,01 с

+0,1 с

+1с

Возможность измерения временных параметров:

-время срабатывания

+

Дискретные входы:

-тип сигналов, которые воспринимаются 

дискретными входами

«сухой контакт»;

Потенциал до+400В

Примечание – В формулах абсолютной погрешности приняты обозначения:

Хк - конечное значение предела измерения;

Х – измеренное значение
Требования к комплектности

В комплект поставки комплекса измерительного входят:

- блок регулировочный РЕТОМ-30КА 1 шт.

- блок трансформаторный РЕТОМ-30КА 2 шт.

- стойка передвижная СПП-30КА-3 1 шт.

- пульт дистанционного управления 1 шт.

- комплект ЗИП 1 шт.

- комплект эксплуатационной документации 1 шт.
	шт.
	1


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 1 квартала 2015 года, (не допускается поставка выставочных образцов, а так же собранных из восстановленных узлов (агрегатов) и бывшим в употреблении), свободным от  прав третьих лиц. 
Новизна оборудования подтверждается паспортом (сертификатом) на данное изделие. Поставщик должен обеспечить наличие паспорта на продукцию, заверенного подлинной печатью поставщика.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими её чёткость и сохранность в течение всего срока службы. Маркировка должна содержать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение устройства и его наименование;

- серийный (заводской) номер;

- основные характеристики;

- масса;

- класс изоляции;

- год и месяц изготовления.

На упаковке товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать товар по его наименованию. Упаковка товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «верх», «не кантовать», и.т.д. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена чётко и ясно, несмываемой краской или выполнена в виде металлической таблички методом гравировки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка, включая транспортную тару и временная противокоррозионная защита, должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз.;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;
- документы подтверждающие гарантийные обязательства;
- документы о сертификации оборудования;
- паспорта с указанием наличия/отсутствия драгоценных металлов;

- в случае поставки не от изготовителя, Поставщик должен предоставить официальное разрешение завода-изготовителя или его официального представителя на распространение продукции, с сохранением заводской гарантии;
- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; 
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 
Транспортирование комплекса измерительного может осуществляться в закрытом автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте. При перевозке по железной дороге вид отправки-грузобагаж. При перевозках самолетом комплекс измерительный должен размещаться в отапливаемых герметизированных отсеках. Значения механических и климатических воздействий при транспортировании должно соответствовать группе 2 ГОСТ 22261-94.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.
Хранение комплекса измерительного до ввода в эксплуатацию должно осуществляться в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 35 ºС до плюс 55ºС и относительной влажности до 80% при плюс 25ºС. В помещениях для хранения комплекса измерительного содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержания коррозионноактивных агентов атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Гарантия на товар в течение 5 лет со дня поставки.
Комплекс измерительный должны быть ремонтопригоден.
Комплекс измерительный, находящийся в эксплуатации, должен подвергаться периодической поверке. Периодичность поверок устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности использования установки, но не реже 1 раза в 2 года.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Материалы и комплектующие, используемые при изготовлении комплекса измерительного, не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Требования обеспечиваются схемотехническими решениями и конструкцией комплекса измерительного. Особые требования к утилизации комплекса измерительного не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования безопасности по ГОСТ Р 52319-2005:

- класс оборудования - I;

- изоляция – основная;

- категория монтажа (категория перенапряжения) - CAT II

- степень загрязнения микросреды - 2


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке на бумажном носителе.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



