- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Спектрофотометр # Типа СФ-2000 # или эквивалент | Описание оборудования: Оборудование должно включать однолучевой сканирующий спектрофотометр на основе полихроматора и многоэлементого фотоприемника, набор кварцевых кювет, расходных материалов и инструмента. Оборудование должно быть оснащено автосамплером, как минимум, на 10 образцов (кювет типа СФ с длиной оптического пути до 10 мм) и иметь возможность работы с кюветами типа КФК с длиной оптического пути до 50 мм. Спектрофотометр должен обеспечивать работу под управлением компьютера в режимах сканирования, расчета концентраций по калибровочному графику и кинетики. Подключение спектрофотометра к компьютеру по USB. В спектрофотометре должна быть предусмотрена возможность отключения лампы неиспользуемого диапазона длин волн (галогеновой или дейтериевой). В спектрофотометре должны быть установлены две заменяемые лампы. Тестирование точности градуировки спектрофотометра должно выполняться по образцу, включенному в комплект поставки. Основные технические характеристики: Спектральный диапазон, нм, не менее 190 – 1100. Количество фоточувствительных элементов приемника, не менее 3600. Диапазон измерения (Фотометрический диапазон): - коэффициентов пропускания, %, не менее 0,1 – 200; - оптической плотности, ед. ОП, не менее -0,3 – 3,0. Фотометрическая точность при измерении оптической плотности при ОП=1,0 у 550 нм, ед. ОП, не более ±0,005. Фотометрическая воспроизводимость при измерении оптической плотности, ед. ОП, не более 0,0005 при ОП=1,0 у 550 нм. Погрешность установки длин волн, нм, не более: - в диапазоне от 200 до 395 нм ±0,4; - в диапазоне от 395 до 1100 нм ±0,8. Точность воспроизведения длины волны, нм, не менее 0,004 Наименьшая спектральная ширина щели (полоса пропускания), нм, не более 1,0. Программное обеспечение спектральной аналитической системы: Программа управления спектрофотометра должна обеспечивать интерфейс общения оператора с прибором как на этапе настройки и измерения, так и на этапе обработки данных и сохранения результатов. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности: - определение оптических плотностей на одной или нескольких длинах волн. - автоматизированное построение калибровочных графиков (градуировок) и определение концентраций. - алгоритм компенсации разности оптических плотностей кювет. - измерение спектров поглощения и пропускания с заданным уровнем сглаживания. - работа с графическим изображением спектра – изменение масштаба, поиск экстремумов и т.д. - возможность построения градуировочного графика с произвольным количеством стандартов и произвольным количеством параллельных серий. - расчет калибровочных коэффициентов по нескольким сериям. - построение кинетических кривых (в т.ч. для многоволновой кинетики). - математическая обработка результатов, конструктор формул. - экспорт данных в другие программы, например, в MS Excel. Требования к кюветам с длиной оптического пути 10 мм: кюветы должны быть изготовлены методом спека из стекла кварцевого КУ-1, каждая кювета должна быть с накладной крышкой. Наличие заводской маркировки. Комплектность поставки: - спектрофотометр, - 2 кварцевых кюветы 10 мм, - светофильтр ПС-7, - запасной источник излучения, - тестовый образец, - держатель кювет КФК, - держатель кювет СФ 1-10 мм, - кабель USB для подключения, - сетевой кабель, - набор инструментов, - программное обеспечение, - паспорт, руководство по эксплуатации, - первичная поверка, - методика поверки, - сертификат (свидетельство) об утверждении типа средства измерения. Вся документация должна быть на русском языке. Срок гарантийных обязательств на оборудование не менее 12 месяцев со дня поставки. | # шт. | # 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а так же оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов); выпущен не ранее 2014 года.

другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).