«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка контрольно-измерительных приборов

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 или эквивалент с детектором 1000 мм2 – 3 комплекта. 2. Радиометр тепловой облученности Аргус-03 или эквивалент – 1 комплект. 3. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д или эквивалент с блоками детектирования – 3 комплекта. 4. Дозиметррадиометр МКС-АТ1117М или эквивалент с блоком обработки и индикации информации и блоками детектирования - 1 комплект. 5. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 или эквивалент – 1 комплект. 6. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучений ДКГ-РМ1621 или эквивалент – 8 шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям закупаемого товара, указанным в Разделе 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 3319110

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Альфа-бета радиометр будет применяться для измерений малых активностей суммарной альфа и бета-активности проб окружающей среды. 2. Радиометр тепловой облученности будет применяться для измерения энергетической яркости источника по интенсивности теплового излучения (теплового потока) в инфракрасном диапазоне. Будет использоваться для проведения измерений в области АРМ и производственного контроля. 3. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный будет применяться для дозиметрического контроля персонала и производственных помещений. 4. Дозиметррадиометр будет применяться для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма - и нейтронного излучения, мощности плотности потока нейтронов, плотности потока альфа - и бета-частиц с загрязненных поверхностей. Поиск источников рентгеновского, гамма -, альфа -, бета- и нейтронного излучения. 5. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения будет применяться для дозиметрического контроля персонала и производственных помещений. 6. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучений будет применяться для непрерывного измерения индивидуальной эквивалентной дозы (ЭД) внешнего гамма - и рентгеновского излучения; непрерывного измерения времени набора ЭД; непрерывного измерения мощности индивидуальной эквивалентной дозы внешнего фотонного излучения (МЭД); передачи информации, накопленной и сохраненной в энергозависимой памяти, по инфракрасному каналу (ИК) связи в ПЭВМ с помощью адаптера ИК.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Альфа-бета радиометр будет эксплуатироваться в рабочем состоянии при следующих условиях: - диапазон рабочих температур.......от +10 до +35°С; -предельное значение относительной влажности....................75 % при +35°С; -атмосферное давление в диапазоне..................................... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I. 2. Радиометр тепловой облученности будет эксплуатироваться при следующих условиях: - температура окружающего воздуха, °С +5…+35 - относительная влажность, % не более 90 - атмосферное давление, кПа 96…104 3. Измеритель скорости счета импульсов будет эксплуатироваться в рабочем состоянии при следующих условиях: - диапазон температур.......от 0 до +50°С; - предельное значение относительной влажности ... 80 % при +30ºС; - атмосферное давление в диапазоне ... от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы I,II. Пределы дополнительной погрешности измерений скорости счета импульсов при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10ºС ±5 %. 4. Дозиметр-радиометр будет эксплуатироваться в рабочем состоянии при следующих условиях: - диапазон температур .........от -30 до + 50 °С; - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги до 95 % 5. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения будет эксплуатироваться при следующих условиях: - диапазон рабочих температур........................................................... от -30 до +40°C; - относительная влажность воздуха при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 98 %; - атмосферное давление в диапазоне ....................................................от 66,0 до 106,7 кПа; - максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ - напряженность постоянного магнитного поля................................до 40 А/м 6. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучений будет эксплуатироваться при следующих условиях: - температура окружающего воздуха от -40 до +60 ºС; - относительная влажность воздуха до 98% при +35 ºС; - давление от 84 до 106,7 кПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Технические характеристики альфа-бета радиометра: Детектор полупроводниковый кремниевый Площадь детектора 1000 мм2 Диапазон измеряемых активностей: альфаизлучающих нуклидов 0,01 ÷ 1000 Бк бета-излучающих нуклидов 0,1 ÷ 3000 Бк Диапазон энергий регистрируемого: альфа-излучения 3500 ÷ 8000 кэВ бета-излучения 50 ÷ 3500 кэВ Относительная погрешность измерений ±15 % Скорость счета фоновых импульсов: в канале регистрации альфа-излучения не более 0,001 с-1 в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с-1 Задаваемое время измерения: 1 ÷ 9999 сек Погрешность измерения интервалов времени не более 0,0001 сек Толщина свинцовой защиты 30 мм Питание 220 (+10/–15 %) В/50±1 Гц Потребляемая мощность .................... не превышает 40 ВА. Габаритные размеры, масса не более 337×286×190 мм, 22 кг 2. Технические характеристики радиометра тепловой облученности: Диапазон измерения энергетической освещенности, Вт/м2 - 1 - 2000 Диапазон измерения дозы ультрафиолетового облучения, Дж/м2 - 1 – 2000 Спектральный диапазон, мкм - 0,5…20,0 Габаритные размеры, мм не более: - индикаторный блок125×68×30 - датчик Ø52×50 Масса, г не более: - индикаторный блок150 - датчик 100 3. Технические характеристики измерителя скорости счета импульсов: Измеритель должен обеспечивать измерение скорости счета импульсов в пределах ... от 0,3 до 30000 имп/с. Время установления рабочего режима..... 1 мин. Время установления показаний ........... не превышает 20 с. Время непрерывной работы ...................... 24 ч. Счетная характеристика измерителя ..... линейная. Измеритель должен работать от входных импульсов любой полярности длительностью от 0,5 до 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой от 2 до 12 В. Разрешающее время измерителя ................ не более 2 мкс. Измеритель должен обеспечивать световую и звуковую сигнализацию о превышении установленных порогов - по одному порогу на канал в пределах диапазона измерения. Измеритель должен обеспечивать возможность подключения внешних элементов сигнализации с нагрузкой: -30 В, 1,5 А постоянного тока; -220 В, 1,5 А переменного тока частотой 50 Гц. Нагрузка на контакты исполнительных реле должна быть активная. Габаритные размеры не более 295х170х92 мм. Масса не более 2 кг. Характеристика блока детектирования для регистрации альфа-излучения БДЗА-100: Детектор ZnS(Ag) на подложке из оргстекла Площадь детектора70 см2 Регистрируемые радионуклиды Pu-239, U-234, U-238 Диапазон измерения 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2 Чувствительность к излучению Pu-239(0,4 ± 0,1) с-1·мин·см-2 Эффективность регистрации: Pu-239 42 %, U-234 25 %, U-238 15 % Пределы допускаемой относительной погрешности Pu-239 ±20 % Собственный фон не более 0,3 мин-1·см-2 Устойчивость блока к гамма-излучению до 1 мЗв·ч-1 Диапазон рабочих температур минус 40 ÷ 50 °С Габаритные размеры, масса, не более: Ø120×240 мм, 1,2 кг Длина кабели связи: 2 м, светозащитный экран – 2 шт. Характеристика блока детектирования для регистрации бета-излучения БДЗБ-100: Детектор сцинтилляционный Площадь детектора 28 см2 Диапазон регистрируемых энергий 0,3 ÷ 3,0 МэВ Диапазон измерения 10 ÷ 105 мин-1·см-2 Чувствительность (Sr-90 + Y-90)(0,125 ± 0,02) с-1·мин·см-2 Эффективность регистрации (Sr-90 + Y-90)25 % Чувствительность к гамма-фону3 ÷ 5 имп.·с-1 на 1 мкЗв/ч Собственный фонне более 20 мин-1·см-2 Пределы допускаемой относительной погрешности по Sr-90 + Y-90 ±20 % Диапазон рабочих температур минус 40 ÷ +50 °С Габаритные размеры, масса, не более: Ø90×220 мм, 1 кг Длина кабели связи: 2 м, светозащитный экран – 2 шт. 4. Технические характеристики дозиметра-радиометра: Блок обработки и индикации (БОИ): детектор газоразрядный счетчик диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 10 мкЗв·час-1 ÷ 100 мЗв·час-1 диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы 10 мкЗв ÷ 1 Зв диапазон регестрируемыз энергий гамма- излучения 0,06 ÷ 3 МэВ габариты, масса, не более 177×85×124 мм, 1,1 кг штанга телескопическая, не более 1,7 м Блок детектирования БДКН-03 или эквивалент: Детектор счетчик 3He в полиэтиленовом замедлителе диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения (0,025 эВ ÷ 14 МэВ) 0,1 мкЗв·час-1 ÷ 10 мЗв·час-1 чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника 1,5 (имп·с-1) ·(нейтр·с-1·см2) диапазон регистрации нейтронов 0,025 эВ ÷ 14 МэВ пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения ±20% габариты, масса, не более 314×220×263 мм, 8 кг Блок детектирования БДКГ-04 или эквивалент: Детектор сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 0,05 мкЗв·час-1 ÷ 10 Зв·час-1 диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 0,05 мкЗв ÷ 10 Зв диапазон регистрации энергий 0,015 эВ ÷ 3 МэВ пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения ±20% габариты, масса, не более Ø 60×200 мм, 0,45 кг Блок детектирования БДПА-02 или эквивалент: Детектор пластик Ø60 мм диапазон измерения плотности потока альфа-частиц 0,05 ÷ 5·104 мин-1·см2 диапазон измерения поверхностной активности 239Pu 1,7·10-3 ÷ 1,7·103 Бк·см2 габариты, масса, не более Ø137х230 мм, 0,7 кг Время непрерывной работы дозиметра-радиометра не менее 24 ч. 5. Технические характеристики дозиметра рентгеновского и гамма-излучения: Детектор.......................................сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч кратковременного излучения...........................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы...................10 нЗв - 10 Зв Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне: 15 кэВ - 60 кэВ...................................................................................± 35 % 60 кэВ - 3 МэВ....................................................................................± 25 % 3 МэВ - 10 МэВ..................................................................................± 50 % Минимальная длительность кратковременного излучения......... 30 мс Предел основной относительной погрешность измерения......... ± 15 % Чувствительность по 137Cs............................................................ 70 имп·с-1/мкЗв·ч-1 Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы: 50 нЗв/ч...............................................................................................не более 60 с 0,3 мкЗв/ч........................................................................................... не более 10 с 2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с Габаритные размеры, не более ..................................... 233x85x67 мм Масса, не более................................................................... 0,9 кг 6. Технические характеристики дозиметра индивидуального рентгеновского и гамма излучений: Диапазон измерений МЭД – от 0,1мкЗв/ч до 100мЗв/ч Основная относительная погрешность измерения МЭД - ±15% Диапазон измерения ЭД - от 1,0 мкЗв до 9,99Зв Основная относительная погрешность измерения ЭД - ±15% Диапазон регистрируемых энергий – от 0,01 до 20 МэВ Напряжение питания – 1,5 В (элемент типа АА) Габаритные размеры, мм, не более – ширина 72, длина 87, высота 35 Масса, не более – 0,3 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не предусмотрены

Подраздел 4.3. Требования по надежности

1. Срок службы альфа-бета радиометра не менее 5 лет. 2. Срок службы радиометра тепловой облученности не менее 7 лет. 3. Срок службы измерителя скорости счета импульсов не менее 5 лет. Средняя наработка на отказ 10000 ч. 4. Срок службы дозиметра-радиометра не менее 5 лет. 5. Требования к дозиметру рентгеновского и гамма-излучения: Средняя наработка на отказ, не менее 5000 ч Средний срок службы, не менее 10 лет Средний ресурс, не менее 10000ч Среднее время восстановления работоспособности, не более 3 ч 6. Срок службы дозиметра индивидуального рентгеновского и гамма излучений не менее 10 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Альфа-бета радиометр должен допускать непрерывную работу в течение 24 ч. Нестабильность показаний за 8 часов непрерывной работы не должна превышать ±5% относительно среднего значения показаний за этот промежуток времени. Время установления рабочего режима при постоянных внешних условиях не должна превышать 30 мин. Пределы дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением напряжения или частоты электропитания от значений, установленных для нормальных условий эксплуатации ±5 %. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками радиометра от проникновения твердых предметов и воды IP23 по ГОСТ 14254-96. Устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения II, критерий качества функционирования В. Степень защиты от поражения электрическим током класс I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Время установления рабочего режима радиометра тепловой облученности, с-10. Степень защиты от поражения электрическим током измерителя скорости счета импульсов класс 01 по ГОСТ12.2.007.0-75. Время установления рабочего режима дозиметра рентгеновского и гамма-излучения – 1 мин. Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучений должен иметь крепление для расположения на кармане или ремне.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Альфа-бета радиометр должен сохранять работоспособность при воздействии внешнего фонового гамма-излучения с энергией 662 кэВ с мощностью поглощенной дозы 0,50 мкГр/ч, при этом пределы дополнительной погрешности...............±15%. Пределы дополнительной погрешности измерений при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений......±5%. Устойчивость к воздействию дезактивирующего раствора: -5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте. Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов измерителя скорости счета импульсов: - борная кислота–16 г, тиосульфат натрия –10 г, вода дистиллированная до 1 л; - тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любое синтетическое моющее средство) –(10 ÷ 20) г/л в воде; -5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для разъёмов. Должна быть устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов дозиметра-радиометра. Пределы дополнительной погрешности измерений дозиметра рентгеновского и гамма-излучения для всех измеряемых физических величин должны быть: - при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий...................±10% - при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% - при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий.........±5% - при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий......................................................................±20% - при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В).....................................................................................±5% - при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц......................с5% - при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2...........................................................................±5%

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

1. Требования к электропитанию альфа-бета радиометра: питание от сети переменного тока напряжением220±25В, частотой,50Гц; потребляемая мощность не более 40 ВА. 2. Требования к электропитанию радиометра тепловой облученности: Напряжение питания (постоянный ток) (аккумуляторная батарея ААА) 3,6 ÷ 5,0 Потребляемая мощность 0,2Вт Время непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи 8ч 3. Требования к электропитанию измерителя скорости счета импульсов: питание от сети переменного тока напряжением220+22-33В, частотой,50±2,5 Гц. 4. Требования к электропитанию дозиметра-радиометра: питание блок Ni-MH аккумуляторов + 6 В, сетевой адаптер. 5. Требования к электропитанию дозиметра рентгеновского и гамма-излучения: Питание должно осуществляться от трех видов источников питания: - перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач - сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц - внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В 6. Требования к электропитанию дозиметра индивидуального рентгеновского и гамма излучений: Элемент питания типа АА, напряжением 1,5 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

1. Требования к альфа-бета радиометра Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активности ±15 %. Нестабильность за 8 ч непрерывной работы ............................................ ±5 %. 2. Требования к радиометру тепловой облученности Основная относительная погрешность, % 6 3. Требования к измерителю скорости счета импульсов: Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений скорости счета импульсов ±10 %. 4. Требования к дозиметру-радиометру: Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений мощности дозы плотности потока альфа-, бета- и нейтронного излучения и поверхностной активности составляет ±20 %.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1. Базовый комплект альфа-бета радиометра: альфа-бета радиометр; подложки – 10 шт.: 4 см2×5 шт.; 14 см2×5 шт.; нуль-модемный кабель; комбинированный контрольный источник; программное обеспечение «УМФ-2000» или эквивалент для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов; руководство по эксплуатации; паспорт; свидетельство о первичной поверке; переходник USB/RS-232. Дополнительно: подложки –14 см2×10шт; приспособление для измерения фильтров АФА -1 шт. 2. Комплект радиометра тепловой облученности: измерительно-индикаторный блок сенсометрический щуп паспорт руководство по эксплуатации блок питания сумка укладочная свидетельство о первичной поверке методика поверки 3. Комплект измерителя скорости счета импульсов: Измеритель Блок детектирования БДЗА с кабелем 2м, светозащитным экраном – 2 шт. Блок детектирования БДЗБ с кабелем 2м, светозащитным экраном – 2 шт. руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке 4. Комплект дозиметра-радиометра: Блок обработки и индикации информации Блок детектирования БДКН-03 Блок детектирования БДКГ-04 Блок детектирования БДПА-02 Упаковочный дипломат руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке 5. Комплект дозиметра рентгеновского и гамма-излучения: прибор руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке 6. Комплект дозиметра индивидуального рентгеновского и гамма излучений: прибор руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

1. На изделиях (альфа-бета радиометр, радиометр тепловой облученности, дозиметра рентгеновского и гамма-излучения) должны быть нанесены следующие обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; - условное обозначение изделия: тип изделия, блок; - порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя; - год изготовления; - знак утверждения типа средств измерений; - степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды; - напряжение, мощность или ток, частота электропитания. Изделия, входящие в состав прибора, должны быть опломбированы.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна исключать воздействие атмосферных осадков и механических повреждений при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 1. Требования к упаковке альфа-бета радиометра: Упаковка радиометра должна быть произведена согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78. Упаковка альфа-бета радиометра, измерителя скорости счета импульсов, дозиметр-радиометра, дозиметра рентгеновского и гамма-излучения должна быть произведена в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при+20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Техническая документация альфа-бета радиометра: руководство по эксплуатации; паспорт; свидетельство о первичной поверке. 2. Техническая документация радиометра тепловой облученности: паспорт; свидетельство о первичной поверке; руководство по эксплуатации. 3. Техническая документация измерителя скорости счета импульсов: паспорт свидетельство о первичной поверке 4. Техническая документация дозиметра-радиометра: руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке 5. Техническая документация дозиметра рентгеновского и гамма-излучения: руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке 6. Техническая документация дозиметра индивидуального рентгеновского и гамма излучений: руководство по эксплуатации паспорт свидетельство о первичной поверке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к хранению альфа-бета радиометра: В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на радиометр. Требования к хранению радиометра тепловой облученности: Хранение прибора должно осуществляться в индивидуальной упаковке изготовителя в помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должны превышать содержании коррозионно – активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150 . Требования к хранению дозиметра индивидуального рентгеновского и гамма излучений: В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – 12 мес.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 24 октября 2014 года. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация должна быть предоставлена в виде технического предложения по форме № 3 в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Павлова Юлия Викторовна, (48439) 9-47-50