ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


21.08.2015
РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
на выполнение работ по реализации проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка»
В адрес Заказчика поступили запросы на разъяснение положений документации:
	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	Какая эффективность детектора должна быть у паспортизатора РАО ENVINET GAMS-03?
	В соответствии с паспортными данными относительная эффективность полупроводникового ОЧГ детектора ORTEC должна быть от 10% до 80% (в соответствии с требованиями пользователя), диапазон энергий от 50 кэВ до 2 МэВ.

	2
	В п. 3.2 указано, что в рамках настоящей работы предусмотрено приобретение / поставка и монтаж в помещениях участка МРАО следующего оборудования:

- Радиометра низкофонового типа РКС-18Р;

- Установки радиометрическая контрольная типа РЗБ-05Д-01;

- Установки для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ;

- Установки термолюминесцентной дозиметрической, базовой поставки и дозиметров

термолюминесцентных типа ДТЛ-02;

- Паспортизатора радиоактивных отходов.

Просим уточнить количество поставляемого оборудования и его технические характеристики
	В соответствии с п.3.2 технической части конкурсной документации и сметной документацией (ЛСР 02-01-07, ЛСР 02-01-10, ЛСР 02-02-07) предусмотрена поставка и монтаж следующего стандартного оборудования:

- Радиометра низкофонового типа РКС-18Р; (2 шт.) 

- Установки радиометрическая контрольная типа РЗБ-05Д-01; (2 шт.)

- Установки для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ; (2 комплекта).

- Установки термолюминесцентной дозиметрической, базовой поставки и дозиметров термолюминесцентных типа ДТЛ-02; (1 комплект).
- Паспортизатор радиоактивных отходов; (1 шт.)
Технические характеристики:

1. Основные технические характеристики радиометра низкофонового типа РКС-18Р:

Тип детектора: PIPS 

Класс безопасности: 4Н 

Входное напряжение: ~220 В 50 (60) Гц 

Потребляемая мощность, В•А, не более: 20 

Встроенный дисплей и клавиатура, шт.: 1 

Канал передачи данных: RS-485 

Степень защиты: IP20 

Назначенный ресурс, ч; 20000 

Климатическое исполнение и категория размещения: ТВ4.1 

Рабочий диапазон температур, 0С: от +1 до +40 

Рабочий диапазон давления, кПа: от 84,0 до 106,7 

Назначенный срок службы, лет * : 30 

Устойчивость к воздействию коррозионно-активных агентов в атмосфере: тип IV 

Группа/критерий качества функционирования по ЭМС: II/А 

Влагоустойчивость, % при 30 0С: до 80 

2. Основные технические характеристики установки радиометрической контрольной типа РЗБ-05Д-01.

Тип детекторов:  газоразрядные; альфа-сцинтилляционный с ZnS(Ag)

Диапазон энергий регистрируемого излучения: 

бета-излучения -  0,08 ÷ 3,5 МэВ

гамма-излучения  -  0,02 ÷ 3 МэВ 

Контролируемые радионуклиды:

бета-излучение -  Sr-90+Y-90, F-18, Cs-137, Co-60, Tс­-99, O-15, N-13, Sr-89, C-11, I-131, Na-22, Ru-106+Rh-106, Tl-204;

альфа-­излучение  -  Pu-239, U-238, U-234

гамма-излучение -  Tc-99m, Ga-67, I-125, I-123, Tl-201 

Диапазон измерения плотности потока: 

- бета-излучения -  10 ÷ 9999 мин-1см-2
- альфа­излучения - 1 ÷ 9999 мин-1см-2.

3. Основные технические характеристики стандартной установки для измерения объёмной активности радиоактивных аэрозолей типа УДА-1АБ.

Диапазон измерения: объемной активности альфа-излучателей: 10-2 ÷ 2·105 Бк/м3;

объемной активности бета-излучателей (по Sr(Y)-90)  10-1 ÷ 106 Бк/м3;

Диапазон индикации эквивалентной равновесной объемной активности Rn-222 -  1 ÷ 2·105 Бк/м3;

Погрешность измерения объемной активности:  

для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-2 ÷ 1 Бк/м3  ±50 %

для альфа-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 1 ÷ 2·105 Бк/м3  ±20 %

для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10-1 ÷ 10 Бк/м3  ±50 %

для бета-излучающих аэрозолей в диапазоне измерения 10 ÷ 106 Бк/м3  ±20 %

Энергетический диапазон регистрации: 

- альфа-частиц - 3,0 ÷ 9,0 МэВ

- бета-частиц -  0,05 ÷ 3,0 МэВ.

4. Основные технические характеристики стандартной установки термолюминесцентной дозиметрической, базовой поставки и дозиметров термолюминесцентных типа ДТЛ-02:

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) фотонного излучения 20,0 мкЗв ÷ 10 Зв

Диапазон измерения индивидуального эквивалента дозы Hр(10) нейтронного излучения 0,1 ÷ 100 мЗв

Диапазон измерения эквивалентной дозы в коже пальцев рук Нр(0,07), лица и хрусталика глаза Hр(3) 2,0 мЗв ÷ 100 Зв

Диапазон энергий фотонного излучения 0,015 ÷ 3,0 МэВ

Диапазон энергий нейтронного излучения 0,4 эВ ÷ 10 МэВ

Диапазон энергий бета-излучения 0,25 ÷ 3,5 МэВ 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений не превышают ±40 % 

Время измерения (считывания показаний) одного детектора (для линейного нагрева при скорости нагрева 10 °С/с) не превышает 60 с

Время установления рабочего режима установки не более 30 мин

5. Основные технические характеристики паспортизатора радиоактивных отходов

ENVINET GAMS-03:

Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения от 0,05 до 2,0 МэВ

Диапазон измерения удельной активности 0,1(*) – 5000 Бк/г

Неопределенность измерения при доверительном интервале Р=0,95 не более 50%

Производительность системы до 6 точек в час (зависит от установленного времени)

Грузоподъемность конвейера 600 кг

Питание 3 фазы 220/380 В, 50 Гц

Потребляемая мощность не более 2000ВА

Условия эксплуатации:

Температура окружающего воздуха от +5 до +50 ºС

Влажность до 80%

Атмосферное давление от 84 до 108 кПа

Защита корпуса IP55

	3
	Неясен объем поставки, следует ли понимать, что необходимо выполнить все работы, указанные в сводном сметном расчете стоимости из Приложения к Технической части, в том числе монтаж технологического оборудования, системы вентиляции, электрооборудования, электроосвещения.
	Объёмы поставки прописаны в технической части конкурсной документации. Объём выполняемых работ по завершению создания участка дезактивации металлических РАО определяется ОСР 02-01, ОСР 02-02, ЛСР 07-01-01 проекта «Вывод из эксплуатации остановленных промышленных уран-графитовых реакторов ФГУП «ПО «Маяк». Участок дезактивации металлических РАО». Корректировка».

В рамках работ необходимо выполнить поставку и монтаж технологического оборудования с подключением его ко всем необходимым инженерным системам (вентиляция, электросети и т.д.) с последующим пуском всего участка в эксплуатацию с оформлением акта ввода в эксплуатацию.


