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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов
1. Предмет договора
Поставка приборов (номенклатурная группа № 1.39 - поставка приборной продукции для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Калибратор-мультиметр FLUKE-773
(или эквивалент)
	Генерация сигналов 4-2О мА для проверки входов/выходов систем управления и преобразователей «ток/давление».Имитация сигналов с током 4-2О мА для проверки входов/выходов систем управления. Измерение сигналов 4-2О мА внутри цепи Питание передатчика от питания петли тока 24 В. Автоматическое увеличение и снижение сигнала 4-2О мА для дистанционного тестирования. Измерение постоянного напряжения для проверки питания 24 В или  сигналов напряжения входов/выходов. Генерация напряжения постоянного тока для проверки устройств, принимающих сигнал напряжения. Масштабируемый вывод сигналов малого тока позволяет цифровому мультиметру (289) регистрировать сигналы 4 - 2О мА без разрыва цепи.Вх./Вых малого тока: одновременная генерация сигнала малого тока и измерение сигнала малого тока клещами. Аккумуляторная батарея – 4шт. 1,5В
	1
	шт.

	2.
	Клещи токоизмерительные

FLUKE-353
(или эквивалент)
	Надежная работа в широком диапазоне сильноточных приложений с токами до 2000 А перем. тока + среднекв. значения постоянного тока или 1400 А переменного тока и 2000 А постоянного тока. 

размер клещей - 58 мм (2,3 дюйма). проведение измерения на проводниках с большим сечением или на нескольких проводниках одновременно

Степень безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В 

Функция измерения пусковых токов обеспечивает высокую точность и повторяемость измерений "токов включения"

Возможность измерения высоких напряжений до 1000 V переменного (среднекв. значение) и постоянного тока, 600 В переменного и 1000 В постоянного тока позволяет выполнять несколько измерений с помощью одного прибора (только клещи 355)

Функция измерения сопротивления до 400 кОм со звуковым сигналом для проверки целостности цепи обеспечивает для клещей удобство работы с мультиметром. (только в клещах 355)

Возможность точного измерения частоты в диапазоне до 1 кГц облегчает поиск неисправностей

Функции МИН МАКС и СРЕДН ускоряют анализ результатов измерений

Большой дисплей с подсветкой, позволяющий проводить измерения при слабом освещении

Функция фиксации показаний, позволяющая выполнять измерения в местах, где прямое наблюдение дисплея затруднено

Фильтр низких частот, сглаживающий помехи от нагрузок с высоким уровнем шумов и позволяющий получить стабильные результаты


	1
	шт

	3.
	Мультиметр

(мегаомметр) FLUKE-1507
(или эквивалент)
	Сопротивление изоляции: 0.01 МОм- 10 ГОм 
Испытательное напряжение 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В 
 Погрешность: + 20 %, - 0 % 
 Пост./ пер. напряжение: 0-600 В (разрешение 0,1 В) 
 Функция измерения низкого сопротивления 
 Максимальная емкостная нагрузка: до 1 мкФ 
 Саморазряд: время разряда < 0,5 секунды для C = 1 мкФ 
 Батарейное питание : 4шт. типа АА
 Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус (степень защиты IP40)
 Масса 1,1 кг
Комплект : измерительные провода TL224, измерительные датчики TP74, зажимы PN 1958654 (красные) и PN 1958646 (черные), футляр и датчик для дистанционных измерений

	1
	шт.

	4.
	Щупы для мультиметра
	Пробник 117-143мм, диаметр 9мм, 

наконечник 14-16мм, диаметр 2мм

подключение – вилка угловая 4мм

длина проводов 636-800мм

САТII 1000В, 10А
	5
	пар

	5.
	Мегаомметр Е6-24
	Испытательное напряжение ,В    500, 1000, 2500

Диапазон измерений до 10ГОм

Разрешающая способность измерений до 9.99Мом   10кОм

Разрешающая способность измерений от 10,0 до 99,9МОм   100кОм

Разрешающая способность измерений от 100,0 до 999МОм   1МОм
Разрешающая способность измерений от 1 до 9,99ГОм   10Мом

Ток в измерительной цепи не более 1 мА

Питание от 10 до 14В

Потребляемая мощность не более 6Вт

Габариты 40х120х250мм
	1
	шт.

	6.
	Мегаомметр Е6-24/1
	Испытательное напряжение ,В    100, 250, 500, 1000

Диапазон измерений до 10ГОм

Разрешающая способность измерений до 9.99Мом   10кОм

Разрешающая способность измерений от 10,0 до 99,9МОм   100кОм

Разрешающая способность измерений от 100,0 до 999МОм   1МОм

Разрешающая способность измерений от 1 до 9,99ГОм   10Мом

Ток в измерительной цепи не более 1 мА

Питание от 10 до 14В

Потребляемая мощность не более 6Вт

Габариты 40х120х250мм
	1
	шт.

	7.
	Источник питания

Robiton EN 3000s
(или эквивалент)
	Uвх. 100-240В
Uвых 5,0/6,0/7,5/9,0/12,0/13,5/15,0В

Imax 3000мА

8 сменных штекеров

Защита от перегрузок

Защита от КЗ
	6
	шт.

	8.
	Элемент нормальный

ненасыщенный МЭ4700
	Класс точности 0,01
Значение ЭДС при выпуске от 1,01880 до 1,01960В 
	5
	шт.

	9.
	Тахометр АТ-8

(или эквивалент)
	Диапазон контактного измерения   2…20000 об/мин
Диапазон бесконтактного измерения 2…99999 об/мин

Дальность бесконтактного измерения  50…500мм

Погрешность ±0,05%

Память 40 значений

Лазерный целеуказатель

Сменные насадки

ЖК дисплей с 5-разрядным цифровым индикатором

Питание : батарея 9В «Крона», адаптер
	1
	компл

	10.
	Калибратор 
FLUKE 5080A
(или эквивалент)
	Постоянное напряжение :           0±1020В ;  не более 100 ppm

Переменное напряжение :          1мВ – 1020В ; не более 0,1%

                                                       от не более 45Гц до не менее 1кГц

                                                      синусоидальный

Постоянный ток :                        0 – не менее 20А ; не более 0,5%

Переменный ток :                       29мкА – не менее 20А; не более 0,1%

                                                      от не более 45Гц до не менее 1кГц

                                                      синусоидальный

Сопротивление :                         от 0 до не менее 330Мом ; не более 0,05%

Мощность :                                 не менее 1000В и 11-20А

                                                     0,06-0,08% пост. мощность и не более 0,25%

                                                     переменная мощность

интерфейсы дистанционного управления RS-232
	1
	шт.


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок
6. Прочие условия

         6.1  Продукция должна иметь паспорта, сертификаты соответствия, руководства по эксплуатации на русском языке
         6.2  Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, с поверкой ОТК в 2013 году где это предусмотрено изготовителем. Не допускается поставка товара, собранного из восстановленных деталей.
         6.3 В случае предложения эквивалента указать маркировку (тип) предлагаемой продукции, с ее техническими характеристиками. Технические характеристики должны быть отражены по каждому параметру, указанному для данной позиции.

         7.   Требования к комплектации 

         Продукция должна быть поставлена в комплектации, предусмотренной изготовителем
8. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки

      Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «17» января 2014г. по «14» марта 2014 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано :
Начальник ЭМС УТЭФ                                         М.А. Смирнов
Начальник службы КИПиА                                   И.В. Тулешов

