Приложение №10

к порядку планирования и

обработки закупочных операций

в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке Вольтамперфазометра ПАРМА ВАФ-Т

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Вольтамперфазометр ПАРМА ВАФ-Т

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС в комплекте:

| №№ п.п. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Измерительный блок | 1 шт |
| 2. | Набор измерительных щупов (универсальный) | 1 комплект |
| 3. | Измерительные клещи | 1 шт |
| 4. | Сетевой шнур питания | 1 шт |
| 5. | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 6. | Формуляр | 1 экз. |
| 7. | Гальванический элемент питания типа R14Р | 4 шт |
| 8. | Сумка | 1 шт |

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

| Измеряемый параметр | Ед.изм. | Диапазон измерения | Пределы допускаемой основной погрешности при измерении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | относительной | абсолютной |
| Действующее значение напряжения переменного тока | В | от 0 до 5 | ¾ | ±(0,5%+3 мВ) 1) |
| Действующее значение напряжения переменного тока | В | от 6 до 460 | ¾ | ±(0,5%+0,2 В) |
| Действующее значение силы переменного тока | А | от 0 до 6 | ¾ | ±(0,5%+2 мА) 1) |
| Частота измеряемого напряжения | Гц | от 45 до 65 | ±0,1 2) | ¾ |
| Частота измеряемой силы тока | Гц | от 45 до 65 | ±0,1 3) | ¾ |
| Угол сдвига фаз между напряжением и током | градус | от -180 до 180 | ¾ | ±3,6 4) |
| где - Uк (Iк) – конечное значение диапазона измерения напряжения (силы тока), где - Uи (Iи) – измеренное значение напряжения (силы тока). 1) При частоте измеряемой силы тока от 49 до 51 Гц. 2) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 20 мВ на диапазоне 5 В и 6 В на диапазоне 460 В. 3) При действующем значении силы переменного тока не менее 20 мА. 4) При действующем значении силы переменного тока не менее 20 мА и 20 мВ на диапазоне 5 В и 6 В на диапазоне 460 В. |  |  |  |  |

Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности при измерении действующего значения силы переменного тока при воздействии магнитного поля промышленной частоты напряженностью 30 А/м – ±0,4(Iк /Iи –1) %.

Входное сопротивление каналов напряжения на пределе 460 В – не менее 750 Мом, на пределе 5 В – не менее 20 Мом.

Время установления рабочего режима не более 6 с.

Питание:

- от сети переменного тока частотой от 45 до 52 Гц, напряжением (220±44) В

- от встраиваемых источников питания постоянного тока напряжением, 6 В (4 гальванических элемента по ГОСТ Р МЭК 86-1 типа R14P по 1,5 В каждый).

Потребляемая мощность: от сети переменного тока – не более 3 В А; от встроенного источника постоянного тока – не более 0,5 Вт.

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;

- относительная влажность воздуха 90 % при 30 °С;

- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

Главный механик 				Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта 				Кузьмин В.Ф.

Начальник ПЭиТС				Красов И.М.