ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                       _______________ Абасов М.Р.К.о.
                                                                          «______» _______________ 2011 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «19 » октября 2011 года

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут»
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования

8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«19 » октября  2011 года в 15.00 (время московское).

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«24 » октября  2011 года в 18.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений:

«24 » октября 2011 года

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «25» октября  2011 года
15. Предоставление ценового предложения участником размещения заказа:
а). В составе заявки участнику необходимо указать, конкретное наименование, производителя, страну происхождения, а также конкретные технические параметры предлагаемого оборудования в соответствии с таблицей «Сведения о товарах» приложения №1. 
б). Участнику ценового предложения необходимо в составе заявки приложить письмо об авторизации предлагаемого к поставке оборудования от производителя. 

16. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 (Проект договора)
Приложение № 1

Описание закупаемых товаров

	№ п/п
	Наименование закупаемого товара
	Единица измерения
	Требуемое количество

	1.
	2.
	3.
	4.

	1
	Паровой стерилизатор  с двумя вертикально-скользящими дверями, проходной, автоматический
	шт.
	3

	2
	Стерилизатор медицинский низкотемпературный для окончательной стерилизации предварительно очищенных, промытых и высушенных многоразовых металлических и неметаллических изделий медицинского назначения
	шт.
	1

	3
	Машина моечно-дезинфицирующая для автоматической мойки и дезинфекции медицинских инструментов, стеклянных и пластмассовых принадлежностей, микрохирургических инструментов и пр.
	шт.
	3

	4
	Ультразвуковая моечная машина для мойки хирургических инструментов с труднодоступными внутренними поверхностями за счет процесса кавитации
	шт.
	1

	5
	Машина моечная
	шт.
	1

	6
	Моечная машина ультразвуковая настольная для мойки хирургических инструментов с труднодоступными внутренними поверхностями за счет процесса кавитации
	шт.
	1

	7
	Прибор для упаковки методом термосварки
	шт.
	5


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Примечание:
· в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности комплекса;
· приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией.
Сведения о товарах

	Наименование товара, его комплектация, технические характеристики, описание требований 


	Наличие функции или требуемые значения


	Наличие функции или требуемые значения предлагаемого оборудования

	Паровой стерилизатор  с двумя вертикально-скользящими дверями, проходной, автоматический

	Стерилизующий агент
	насыщенный водяной пар
	 

	Объем стерилизационной камеры, л
	 не менее 700
	 

	Объем загрузки, стандартных стерилизационных лотков (STU)
	не менее 10
	 

	Рабочий вес стерилизатора, кг
	не более 1500
	 

	Встроенный парогенератор мощностью 
	не более 64 кВт
	 

	Материал камеры, рубашки, полок, дверей и трубопроводов -  нержавеющая стали марки 
	не хуже AISI 316 L
	 

	Возможность выполнения камеры из нержавеющей стали марки не хуже 316 Ti
	наличие
	 

	Облицовочные и сервисные панели выполнены из нержавеющей стали марки
	не хуже AISI 304
	 

	Пароактивируемый уплотнитель герметизирующий камеру
	наличие
	 

	Защита от несанкционированного изменения параметров процесса при помощи кодов доступа
	наличие
	 

	Рубашка камеры выполнена единым кожухом 
	наличие
	 

	Два независимых быстродействующих термодатчика (RTD) для регистрации температуры в камере и рубашке
	наличие
	 

	Встроенные термодатчик безопасного открытия двери
	наличие
	 

	Жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей, отображающий следующие параметры:

	наличие
	 

	температуру в камере 
	наличие
	 

	графики изменения давления и температуры в камере в течении цикла
	наличие
	 

	текущий цикл
	наличие
	 

	время до завершения программы
	наличие
	 

	тревожные сообщения
	наличие
	 

	Цветовая кодировка режимов работы стерилизатора
	наличие
	 

	USB порт для передачи данных циклов стерилизации на накопительные диски
	наличие
	 

	Возможность подключения к компьютерной сети ЛПУ через порт RS 232, Ethernet
	наличие
	 

	Встроенный принтер для распечатки параметров работы стерилизатора
	наличие
	 

	Стерилизатор должен обеспечивать выполнение встроенных стандартных программ стерилизации и самодиагностики внутренних узлов и агрегатов
	не менее 12-ти
	 

	Стерилизатор должен обеспечивать выполнение тестовых программ для отладки и отработки параметров технологического процесса стерилизации
	 не менее 4-х
	 

	Стерилизатор должен обеспечивать выполнение дополнительно программируемых циклов стерилизации
	 не менее 4-х
	 

	Нагнетание пара в камеру осуществляется в  режиме вакуумного фракционирования для повышения проникновения пара в загрузку
	наличие
	 

	Конструкция стерилизатора позволяет проводить сервисное обслуживание только с одной из боковых  сторон стерилизатора 
	наличие
	 

	Электропитание
	400В, ~3ф+PE, 50 Гц
	 

	Транспортировочные тележки, штук 
	не менее 6-ти
	 

	Загрузочные тележки, штук
	не менее 6-ти
	 

	Стерилизатор медицинский низкотемпературный для окончательной стерилизации предварительно очищенных, промытых и высушенных многоразовых металлических и неметаллических изделий медицинского назначения

	Стерилизующий агент
	пары пероксида водорода
	 

	Стерилизатор обеспечивает эффективность в отношении всех известных возбудителей, включая прионы
	наличие
	 

	Инструменты и оборудование, разрешенные к обработке в стерилизаторе:
	наличие
	 

	изделия, содержащие оптические и электронные элементы;
	
	

	электроинструменты и батареи электропитания;
	
	

	другие термолабильные инструменты и оборудование не допускающие длительного воздействия температуры выше 50°С;
	
	

	изделия с замковыми частями и с единичным каналом с внутренним диаметром канала от 1 мм.
	
	

	Не требуется использование бустеров и адаптеров
	наличие
	 

	Цикл обработки загрузки включает стадии  вакуумирования, стерилизации и аэрации
	наличие
	 

	Встроенный тест проверки герметичности камеры
	наличие
	 

	Пероксид водорода с концентрацией не более 59% должен находиться в специально приспособленных герметичных одноразовых картриджах, рассчитанных на несколько циклов стерилизации
	наличие
	 

	Для эксплуатации стерилизатора не требуется приточно-вытяжная вентиляция, подвод и очистка воды, дренаж, аэратор, холодильное оборудование, системы дожига газов и т.д. 
	наличие
	 

	Полезный объем стерилизационной камеры, л
	не менее 135
	 

	Глубина камеры, мм
	не менее  800
	 

	Квадратная форма камеры
	наличие
	 

	Выдвижные полки
	не менее 2-х
	 

	Температура в камере во время цикла стерилизации, °С 
	не более 50
	 

	Концентрация пероксида водорода в картридже
	 не более 60%
	 

	Производительность вакуумного насоса, м3/ч
	 не менее 90
	 

	Быстродействующие устройства контроля температуры с двумя термодатчиками (RTD) для регистрации температуры в камере и испарителе
	наличие
	 

	Продолжительность стандартного  цикла стерилизации
	 не более  55 минут
	 

	Продолжительность короткого  цикла стерилизации инструментов без просветов
	 не более  30 минут
	 

	Количество циклов с одним сменным картриджем
	не менее 15
	 

	Стерилизатор имеет цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей для отображения информации и управления функциями стерилизатора
	наличие 
	 

	Диагональ дисплея, мм
	не менее 150
	 

	Дисплей имеет меню пользователя и отображает полнотекстовые сообщения на экране
	наличие
	 

	Дисплей стерилизатора отображает: 
	наличие
	 

	- температура
	
	

	- давление в камере
	
	

	- текущая фаза цикла
	
	

	- время до окончания цикла в минутах
	
	

	- информация об ошибках
	
	

	- другие критические параметры цикла
	
	

	Цветовая кодировка сообщений для различных режимов работы стерилизатора
	наличие 
	 

	Встроенный принтер
	наличие 
	 

	Информация о времени распечатки, температуре в камере, уровне вакуума и давлении содержится в расширенной распечатке
	наличие 
	 

	В режиме ожидания экран позволяет проверять статус стерилизатора и картриджа (пригодность и наличие пероксида водорода)
	наличие 
	 

	Система звукового и визуального оповещения о завершении или отмене цикла стерилизации
	наличие
	 

	Возможность как автоматического, так и ручного прерывания или отмены цикла в случае возникновения ошибки и её отображение на дисплее
	наличие
	 

	Автоматическое прерывание цикла стерилизации в случае повышенной влажности внутри камеры стерилизатора после двукратного вакуумирования с фиксацией причины отмены цикла на распечатке принтера
	наличие
	 

	Четырехзначный код для защиты встроенных параметров цикла от несанкционированных изменений
	наличие
	 

	Автоматическое считывание параметров картриджа (срока годности, идентификационного номера) со штрих-кода картриджа и вывод сообщений на дисплей
	наличие
	 

	Возможность использования удаленного доступа
	наличие
	 

	Возможность подключения стерилизатора к компьютерной сети ЛПУ 
	наличие
	 

	Соответствие стандарту стерилизации ISO14937
	наличие
	 

	Габаритные размеры стерилизатора, мм
	не более  2000x1000x900
	 

	Вес стерилизатора, кг
	не более 400
	 

	Средняя потребляемая мощность на цикл обработки
	 не более  2,5 кВт/ч 
	 

	Максимальная потребляемая мощность
	не более 2,5 кВт 
	 

	Требования к электропитанию оборудования 
	400В, 3ф, 50 Гц, 10 А
	 

	Комплект расходных материалов при поставке 
	наличие
	 

	Комплект расходных материалов для проведения не менее 670 циклов стерилизации
	наличие
	 

	Машина моечно-дезинфицирующая для автоматической мойки и дезинфекции медицинских инструментов, стеклянных и пластмассовых принадлежностей, микрохирургических инструментов и пр.

	Емкость камеры, стандартных лотков
	не менее 10
	 

	Габаритные размеры машины, ВхШхГ, мм
	не более 2100х1100х900
	 

	Рабочий вес машины, кг
	не более 550
	 

	Потребляемая мощность, кВт
	не более 25
	 

	Двухскоростной моющий насос для обеспечения интенсивного и экономичного режимов мойки
	наличие
	 

	Максимальная производительность моющего насоса, л/мин, 
	не менее 900
	 

	Количество дозирующих насосов для подачи жидких моющих агентов
	 не менее 5-ти
	 

	Несущая рама, панели из нержавеющей стали
	наличие
	 

	Моющая камера из нержавеющей стали марки 
	наличие
	 

	Дверь из двойного атермального, ударопрочного стекла
	наличие
	 

	Автоматическое открытие/закрытие
	наличие
	 

	Скольжение двери вертикальное  вверх
	наличие
	 

	Невентилируемая система сушки
	наличие
	 

	Автоматическая блокировка дверей во время выполнения программы
	наличие
	 

	Подпорка изолирующей прокладки двери воздухом 
	наличие
	 

	Гарантия производителя на дверной уплотнитель
	не менее 5-ти лет
	 

	Звуковое оповещение при низком количестве моющего вещества или количестве недостаточном для проведения следующего цикла
	наличие
	 

	Система сброса конденсата
	наличие
	 

	Блокировка выполнения программы и сигнализация при минимальном уровне детергентов
	наличие
	 

	Возможность блокировка выполнения программы и сигнализация при избыточном пенообразовании
	наличие
	 

	Встроенный принтер для документирования параметров процесса
	наличие
	 

	Защита от несанкционированного изменения параметров процесса при помощи 4-х значных кодов доступа
	наличие
	 

	Контроль уровня моюще-дезинфицирующего вещества
	наличие
	 

	Охлаждение сточных вод
	наличие
	 

	Микропроцессорное управление на базе двух микрокомпьютеров
	наличие
	 

	Отображение на дисплее и распечатке принтера следующих параметров:
	наличие
	 

	- температура;
	
	

	- текущее состояние;
	
	

	- временя до завершения;
	
	

	- тревожные сообщения;
	
	

	- история событий;
	
	

	- номер цикла;
	
	

	Наличие  встроенных программ
	 не менее 11
	 

	Длительность стандартного цикла мойки 10-ти полноразмерных лотков, мин
	не более 28
	 

	Автоматическая  дозировка моющих и дезинфицирующих средств
	наличие
	 

	Встроенная сервисная программа диагностики мойки
	наличие
	 

	Встроенный цикл деконтаминации камеры
	наличие
	 

	Автоматическая и ручная регулировка температуры
	наличие
	 

	Автоматическая термическая дезинфекция с максимальной температурой, ˚С, 
	не менее 90
	 

	Встроенный цикл для подготовки системы дозирования к запуску 
	наличие
	 

	Возможность калибровки системы дозирования для настройки моечной машины под детергенты
	наличие
	 

	Звуковой сигнал окончания процедуры
	наличие
	 

	Интерфейс Ethernet для подключения к компьютерной сети для удаленного доступа
	наличие
	 

	Возможность удаленного мониторинга контрольно-диагностических параметров
	наличие
	 

	Система сушки с турбинным вентилятором и воздушным НЕРА-фильтром 
	наличие
	 

	Встроенная система подогрева (воды, моющих растворов)
	наличие
	 

	Ручное управление в аварийных условиях
	наличие
	 

	Система двойного орошения с расположением разбрызгивателей в нижней и верхней частях камеры
	наличие
	 

	Не требует сервисного пространства с боков мойки
	наличие
	 

	Электропитание
	380В, 3ф, 50 Гц
	 

	Транспортировочные тележки, штук 
	не менее 6-ти
	 

	Комплект многоуровневых вставок и лотков из расчета 2-х на моечную машину, не менее
	наличие
	 

	Комплект корзин для укладки инструментов из не менее 50 шт.
	наличие
	 

	Ультразвуковая моечная машина для мойки хирургических инструментов с труднодоступными внутренними поверхностями за счет процесса кавитации

	Машина оснащена двумя камерами для мойки и промывки/сушки инструментария
	наличие
	 

	Частота ультразвука, кГц
	не менее 130
	 

	Цифровой контроль температуры, времени обработки и функции дегазации
	наличие
	 

	Размеры внутреннего лотка ДхШхВ, мм
	 не менее 500х250х50
	 

	Корпус и крышка выполнены из нержавеющей стали
	наличие
	 

	Внутренний лоток выполнен из нержавеющей стали
	наличие
	 

	Автоматический подъем лотка для облегчения загрузки/выгрузки
	наличие
	 

	Порт для единовременной  промывки не менее шести проточных жестких инструментов
	наличие
	 

	Возможность проведения обработки любрикантом инструментов в камере промывки/сушки
	наличие
	 

	Два насоса для подачи реагентов
	наличие
	 

	Счетчик циклов
	наличие
	 

	Автоматическое опорожнение камеры
	наличие
	 

	Габариты ДхШхВ, мм
	не более 1600x800x1000
	 

	Вместительность, л
	не менее 40
	 

	Вес загружаемых инструментов, кг 
	 не менее 10
	 

	Электропитание
	240В, 1ф, 50 Гц
	 

	Машина моечная

	Моечный контур с пятью раковинами из нержавеющей цельновытянутой стали с отшлифованной и зеркально отполированной внутренней поверхностью. 
	наличие
	 

	Слева и справа от раковин имеется свободная поверхность стола
	наличие
	 

	Габаритные размеры ВхШхГ, мм
	не более 1000х3500х800
	 

	Раковины должны быть оборудованы системой слива
	наличие
	 

	Под раковинами располагается два отделения с дверцами
	наличие
	 

	Слева и справа стол имеет открытые ниши с тремя полками, две из которых регулируются по высоте с шагом 
	наличие
	 

	Машина располагается на рамном основании высотой, мм
	не менее 100
	 

	Зазоры между ящиками и дверцами составляют, мм
	не более 3-х
	 

	Моечная машина ультразвуковая настольная для мойки хирургических инструментов с труднодоступными внутренними поверхностями за счет процесса кавитации

	Цифровой контроль температуры, времени обработки и функции дегазации
	наличие
	 

	Терморегуляция до температуры, °C
	не менее 70
	 

	Регулировка времени обработки, мин
	не менее 0-80
	 

	Частота ультразвука, кГц
	не менее 40
	 

	Встроенное устройство для дегазации
	наличие
	 

	Размеры внутреннего лотка ДхШхВ, мм
	 не менее 450х250х150
	 

	Корпус и крышка выполнены из нержавеющей стали
	наличие
	 

	Внутренний лоток выполнен из нержавеющей стали
	наличие
	 

	Габариты ДхШхВ, мм
	не более 550x325x350
	 

	Вместительность, л
	не менее 20
	 

	Вес, кг
	не более 20
	 

	Прибор для упаковки методом термосварки

	Габаритные размеры, ШхГхВ, мм
	не более 620х260х250
	 

	Мощность, Вт
	 не более 500
	 

	Напряжение питания
	220 В, 50 Гц
	 

	Вес, кг
	не более 23
	 

	Корпус из нержавеющей стали
	наличие
	 

	Ширина шва термосварки, мм 
	не менее 12
	 

	Диапазон значений захвата упаковки, мм 
	от 5 до 30
	 

	Скорость сваривания, м/мин
	не менее 10
	 

	Колебания температуры сваривания, °С
	±1
	 

	Защита от перегрева
	наличие
	 

	Микропроцессорное управление
	наличие
	 

	Цифровая индикация температуры сваривания
	наличие
	 

	Цифровая установка температуры сваривания
	наличие
	 

	Принтер 
	наличие
	 

	Роликовый стол из нержавеющей стали, 870х310х40, мм 
	наличие
	 


Приложение №2
Проект договора

ДОГОВОР № ________

г. Новосибирск

           

          "_____" _______________ 201__ года

дата заключения

Закрытое акционерное общество "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Абасова Мамед Рагима Кямиль оглы, действующего на основании Устава и ______________________________________________________________

полное наименование 

________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _________________________________________

должность

_______________________________________________________________________________,

имя, отчество, фамилия

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ № 503 от 08.12.2008 года между ЗАО "Беркут" (Генподрядчик) и ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России (Заказчик).

1.2. Конечный пользователь – ФГУ "ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина" Минздравсоцразвития России

1.3. Оборудование – __________________________________________________________

краткое описание

1.4. Установка Оборудования – установка и (или) монтаж и ввод в эксплуатацию Оборудования у Конечного пользователя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Оборудование надлежащего качества в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложение № 1), соответствующее Комплектации и техническому описанию (Приложение № 2).
2.2. Продавец обязуется осуществить установку Оборудования по заявке Покупателя.

2.3. Покупатель обязуется принять Оборудование и работы по его установке (в случае, если такие работы не выполняются Конечным пользователем) и уплатить за Оборудование и работы по установке определенные Договором денежные средства.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется поставить Оборудование в сроки, указанные в Спецификации.

3.2. Продавец гарантирует, что продаваемое Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц.

3.3. Продавец вправе доставить Оборудование собственным или привлеченным транспортом, либо через транспортную организацию. Ответственность за выбор транспортной организации лежит на Продавце. Обязательным условием является оформление транспортных документов соответствующих виду транспортного средства, которым осуществляется доставка. Продавец не вправе передавать Оборудование для доставки транспортным организациям, не оформляющим транспортные документы.

3.4. Продавец обязуется одновременно с передачей Оборудования передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования Оборудования по назначению на русском языке (паспорт, сертификаты качества, инструкция по эксплуатации).

3.5. Продавец обязуется установить Оборудование на объекте Конечного пользователя ________________________________________________________________________, 

наименование объекта

находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, д. 15, в течение срока, указанного в Спецификации.

3.6. Продавец обязуется приступить к установке Оборудования в течение срока, указанного в Заявке Покупателя на установку, но не ранее готовности помещений Конечного пользователя.

3.7. Покупатель должен обеспечить готовность помещений Конечного пользователя, достаточную для начала установки Оборудования.

3.8. Приемка работ по установке осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем с оформлением Акта ввода в эксплуатацию.

3.9. Продавец обязуется оформлять и представлять Покупателю счета-фактуры в следующие сроки:

· на полученный аванс – в течение 5 дней с момента списания средств с расчетного счета Покупателя. Датой счета-фактуры в данном случае является дата списания средств с расчетного счета Покупателя.

· на проданное Оборудование – в течение 5 дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. Датой счета-фактуры в данном случае является дата подписания товарной накладной.

· на сданные работы по установке Оборудования – в течение 5 дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию. Датой счета-фактуры в данном случае является дата Акта ввода в эксплуатацию.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оборудование:

4.1.1. Цена Оборудования указана в Спецификации в условных единицах, включает в себя НДС и действительна в течение срока действия Договора. В цену Оборудования входит стоимость  таможенного оформления Оборудования (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранения, упаковки и маркировки, доставки на склад Покупателя.

4.1.2. Под условной единицей для целей настоящего Договора признается Доллар (США).

4.1.3. Покупатель вправе перечислить аванс за Оборудование на расчетный счет Продавца, в размере _____________ рублей.

4.1.4. Окончательный расчет за Оборудование должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения Покупателем Оборудования и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

4.1.5. Расчет за Оборудование производится в рублях по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

4.2. Работы по установке Оборудования:

4.2.1. Стоимость работ по установке указана в Спецификации в рублях Российской Федерации и включает в себя НДС. Работы по установке Оборудования включают в себя: доставку Оборудования на место монтажа, такелажные работы, сборку, наладку Оборудования, иные действия необходимые для ввода Оборудования в эксплуатацию.

4.2.2. Оплата работ по установке должна быть произведена в безналичном порядке в течение ______ дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию Оборудования.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

5.1. В день отгрузки Продавец направляет Упаковочный лист на электронный адрес info@berkut-nsk.com. Упаковки должны быть промаркированы в соответствии с этим Упаковочным листом.

5.2. Доставка Оборудования по настоящему Договору производится Продавцом до склада Покупателя, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.

5.3. Стоимость доставки отдельно не выделяется и включена в стоимость Оборудования.

5.4. Датой поставки считается дата поступления Оборудования на склад Покупателя. 

5.5. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

5.6. В момент поступления Оборудования на склад Покупателя Покупатель принимает Оборудование по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную и транспортные документы.

5.7. Вскрытие упаковки и приемка Оборудования по комплектности и качеству осуществляется Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Продавца перед началом установки или в иной согласованный сторонами срок. 

5.8. В случае обнаружения недостатков Оборудования (некомплектность, брак и т.д.) Сторонами незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Продавец обязуется устранить указанные недостатки в течение 30 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Продавец гарантирует упаковку и маркировку Оборудования согласно международным стандартам. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим Оборудование. 

6.2. После подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию Продавец должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), не ранее 2011 года выпуска.

6.3. Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в течение 12 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и может быть продлен в предусмотренных производителем Оборудования случаях. 

6.4. Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 

6.5. На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов их заменяют на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом-изготовителем.

6.6. В течение гарантийного срока Продавец обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Оборудования. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Оборудования осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Оборудования, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

6.7. В случае гарантийной замены Оборудования (комплектующего изделия), в случае если Покупатель лишен возможности использовать Оборудование по обстоятельствам, зависящим от Продавца, применяются правила ст. 471 ГК РФ 

6.8. Гарантия на Оборудование прекращается в случаях ненадлежащего хранения, ненадлежащей эксплуатации или технического обслуживания лицом, не уполномоченным Продавцом или Производителем Оборудования;

6.9. В случае обнаружения дефекта поставленного Оборудования по вине производителя, Продавец гарантирует замену изделия на новое при наличии заключения независимого эксперта, подтверждающего "заводской дефект" и при условии письменного уведомления Продавца об обнаружении дефекта и назначении экспертизы.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Сторона Договора, имущественные интересы и (или) деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение Оборудования (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

7.2. Любая из сторон настоящего Договора, не исполнившая обязательства по Договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).

7.3. Сторона, предпринявшая все реально доступные меры заботливости и осмотрительности для защиты интересов другой стороны, для надлежащего исполнения обязательств по Договору, соответствующие характеру обязательств и условиям делового оборота, признается невиновной.

7.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору доказывается стороной, нарушившей обязательства.

7.5. В случае просрочки поставки Оборудования, замены Оборудования с недостатками или устранения недостатков Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Продавца неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Оборудования, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 

7.6. В случае если Оборудование не будет введено Продавцом в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Продавец, последний обязуется возвратить полученные за Оборудование денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Оборудования, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7.7. В случае просрочки платежа Продавец вправе взыскать с Покупателя пени в размере 0,1% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

8.2. Если взаимоприемлемое решение разногласий не будет достигнуто в результате переговоров, разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

8.3. В случае если стороны не придут к соглашению путем переговоров и в претензионном порядке, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде города Новосибирска.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

9.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

9.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

10.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

10.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора, при этом ни одна из сторон не требует возмещения возможных убытков.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Настоящий Договор имеет 2 (Два) Приложения, являющихся неотъемлемой его частью, составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"
Адрес: 630117, г. Новосибирск
ул. Арбузова, Рынок 
Почтовый адрес: 630117, г. Новосибирск
а/я 266
тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 
в Новосибирском Филиале 
ОАО "Банк Москвы", БИК 045004762 
к/с 30101810900000000762


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


Приложение № 1 к Договору № ____ 

От "___" ___________ 201__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	п/№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
	Цена за ед. (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*
	Стоимость  (Доллар, США), 
в т.ч. НДС*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	


*Цена и стоимость оборудования в рублях рассчитывается по курсу Доллар (США) по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату подписания товарной накладной.

1. Срок поставки Оборудования ____________ дней, но не позднее 20 декабря 2011г.

2. Стоимость работ по установке Оборудования на объекте монтажа составляет ___________ рублей (_____________ рублей ____ коп.), в том числе НДС- 18% в сумме _________________ рублей (______________ руб. ___ коп.) 

3. Срок выполнения работ по установке ____ (_________) рабочих дней, срок начала работ определяется в письменной заявке Покупателя, направляемой в адрес Поставщика (в том числе посредством факсимильной связи или по электронной почте).

	ПОСТАВЩИК
______________________________________
краткое наименование

	ПОКУПАТЕЛЬ
ЗАО "Беркут"


	_____________________________________
должность
_____________/________________________/
и.о. фамилия
М.П.
	Генеральный директор
____________________/Абасов М.Р.К.о./
М.П.


