7

ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание

на поставку средств измерений радиационного контроля: 

  индивидуальных дозиметров гамма- и рентгеновского излучения ДКГ-РМ1621– 10 шт. (или эквивалент)

Основные характеристики:
дозиметр индивидуальный ДКГ-РМ1621

· Диапазон регистрируемых энергий от 10 кэВ до 20 МэВ;

· Диапазон измерения мощности дозы от значений естественного фона до 1 Зв/ч;

· Два независимых порога срабатывания сигнализации для дозы и мощности дозы;

· Звуковая и визуальная сигнализация при превышении порога;

· Сохранение до 1000 событий истории работы прибора в энергонезависимой памяти;

· Связь с компьютером через ИК-канал связи;

· Жидкокристаллический индикатор с электролюминесцентной подсветкой;

· Ударопрочный герметичный корпус;

· Легкий вес и небольшой размер;

· Управление двумя кнопками.

 Комплект поставки ДКГ-РМ1621:

• Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма излучений ДКГ-РМ1621
• Элемент питания
• Диск с ПО
• Руководство по эксплуатации с методикой поверки
• Упаковка
Технические характеристики:

	1.
	Режимы работы:
	
	- измерения МЭД фотонного излучения;

	
	
	
	- измерения ЭД фотонного излучения;

	
	
	
	-  установок;

	
	
	
	- поиска (для ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА);

	
	
	
	- индикация частичного и критического разряда элементов питания;

	
	
	
	- выдачи звуковой и дополнительно для ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА световой и вибрационной сигнализации при превышении установленных порогов по ЭД или МЭД

	
	
	
	- индикация номера дозиметра (слепой дозиметр);

	
	
	
	- обмена информацией с ПК.

	
	
	
	

	2.
	Диапазон измерения МЭД:
	
	

	
	- для ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621М 
	
	0,1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч;

	
	- для ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА
	
	от 0,1 мкЗв/ч до 1,00 Зв/ч.

	
	- поддиапазоны индикации МЭД
	
	от 0,01 до 9,99 мкЗв/ч;

от 10,0 до 99,9 мкЗв/ч;

от 100 до 999 мкЗв/ч;

от 1,00 до 9,99 мЗв/ч;

от 10,0 до 99,9 мЗв/ч;

от 100 до 200 мЗв/ч(для ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621М);

от 100 до 999 мЗв/ч (для ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА);

от 1,00 до 2,00 Зв/ч (для ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621МА).

	
	- аналоговая шкала МЭД (семь сегментов) в логарифмическом масштабе
	
	Число включенных сегментов (слева направо) соответствуют следующим пороговым значениям МЭД на цифровом табло ЖКИ:

- один сегмент - ( 0.1 мкЗв/ч;

- два сегмента - ( 1 мкЗв/ч;

- три сегмента - ( 10 мкЗв/ч;

- четыре сегмента - ( 100 мкЗв/ч;

- пять сегментов   - ( 1 мЗв/ч;

- шесть сегментов- ( 10 мЗв/ч;

- семь сегментов  - ( 100 мЗв/ч.

	3.
	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД в диапазоне измерения 
	
	((15 + К1/( + К2 () %,
где ( - значение МЭД, мЗв/ч;

К1 – коэффициент 0,0015 (мЗв/ч);

К2 – коэффициент 0,01 (мЗв/ч)-1.

	4.
	Диапазон измерения ЭД
	
	от 1,0 мкЗв до 9,99 Зв.

	5.
	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения ЭД в диапазоне измерения ЭД
	
	( 15 %.

	6.
	Диапазон измерения ЭД
	
	от 0,01 мкЗв до 9,99 Зв

	
	- поддиапазоны индикации:
	
	от 0,01 до 9,99 мкЗв;

от 10,0 до 99,9 мкЗв;

от 100 до 999 мкЗв;

от 1,00 до 9,99 мЗв;

от 10,0 до 99,9 мЗв;

от 100 до 999 мЗв;

от 1,0 до 9,99 Зв.

	7.
	Дискретность индикации времени накопления ЭД
	
	1 ч.

	 8.  Дозиметр обеспечивает ввод, хранение в энергонезависимой памяти и непрерывный контроль двух пороговых уровней по МЭД и по ЭД во всем диапазоне измерения, обеспечивает различную звуковую сигнализацию, а также наличие вибрационной и световой сигнализации для ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА при превышении установленного первого и второго пороговых уровней.

	Дискретность установки порогового уровня
	
	Единица младшего индицируемого разряда.

	9.
	Диапазон регистрируемых энергий.
	
	от 10 кэВ  до 20 МэВ.

	
	Энергетическая зависимость дозиметра относительно энергии 0,662 МэВ (137Cs), не превышает 
	
	( 30 %.

	10.
	Коэффициент вариации (отклонение показаний дозиметра, вызываемое статистическими флуктуациями) при измерении МЭД при доверительной вероятности 0,95, не превышает
	
	( 10%.


  11. Анизотропия дозиметра для каждой энергии не превышает значений, в процентах, указанных в таблице 1.2, при вращении дозиметра в горизонтальной плоскости и не превышает значений в процентах, указанных в таблице 1.3, при вращении дозиметра в вертикальной плоскости (Приложение Б, рисунок Б.2)

Таблица 1.2

	Угол детектирования относительно направления градуировки, град
	Энергия гамма-излучения, МэВ

	
	Анизотропия, %

	
	0,059
	0,662
	1,25

	0
	0
	0
	0

	15
	± 5
	± 5
	± 5

	30
	( 10
	( 10
	( 10

	45
	± 20
	± 15
	± 15

	60
	± 40
	± 20
	± 20

	-15
	± 5
	± 5
	± 5

	-30
	± 10
	± 10
	± 10

	-45
	± 20
	± 15
	± 15

	-60
	± 40
	± 20
	± 20


Таблица 1.3

	Угол детектирования относительно направления градуировки, град
	Энергия гамма-излучения, МэВ

	
	Анизотропия, %

	
	0,059
	0,662
	1,25

	0
	0
	0
	0

	15 
	± 5
	± 5
	± 5

	30
	( 10
	( 10
	( 10

	45
	± 20
	± 15
	± 15

	60
	± 40
	± 20
	± 20

	-15
	± 5
	± 5
	± 5

	-30
	± 10
	± 10
	± 10

	-45
	± 20
	± 15
	± 15

	-60
	± 40
	± 20
	± 20


	12.
	Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности измерений МЭД:
	
	

	
	- при изменении температуры от минус 40 до плюс 60 (С 
	
	( 10 %;

	
	- при относительной влажности окружающего воздуха 98 % при 35 (С 
	
	( 10 %;

	
	- при изменении напряжения питания от номинального до крайних значений напряжения 
	
	( 5 %;

	
	- при воздействии магнитного поля напряженностью 400 А/м 
	
	( 5 %;

	
	- при воздействии радиочастотных электромагнитных полей напряженностью 30 В/м 
	
	( 5 %.

	13.
	Время подсветки ЖКИ при нажатии кнопки СВЕТ/УСТ
	
	3-5 с.

	14.
	Нестабильность показаний за время непрерывной работы 24 ч, не более 
	
	
5 %.

	15.
	Время срабатывания дозиметра при ступенчатом увеличении МЭД в 10 раз, от начального низкого значения МЭД до конечного установившегося высокого значения МЭД, превышающего 10 мкЗв/ч, не более
	
	5 с.

	16.
	Время срабатывания дозиметра при ступенчатом уменьшении МЭД в 10 раз, от начального высокого до конечного установившегося низкого значения МЭД, превышающего 10 мкЗв/ч, не более
	
	10 с.

	17.
	Обмен информацией с ПК 
	
	по специальной программе с помощью адаптера ИК канала связи.

	18.
	В режиме связи с ПК дозиметр обеспечивает выполнение следующих функций:
	
	1) разрешение или запрет индикации на ЖКИ:

- результата измерения МЭД или ЭД фотонного излучения;

- относительной среднеквадратической погрешности среднего значения результата измерения с вероятностью 0,95 (статистическая погрешность) в процентах;

- номера дозиметра “слепой дозиметр”;

2) хранение в энергонезависимой памяти дозиметра и считывание из дозиметра в ПК следующей информации:

- номера дозиметра;

- истории накопления ЭД и МЭД через установленные оператором промежутки времени;

- значений ЭД (МЭД) в момент превышения установленных порогов, а также времени, даты, и месяца, когда произошло превышение установленных порогов; 

- значения установленных порогов ЭД и МЭД;

- служебной информации;

3) запись из ПК в дозиметр следующей информации:

- значения устанавливаемых порогов ЭД и МЭД;

- текущего времени и даты для истории накопления ЭД;

- режимы работы.

	19.
	В режиме поиска дозиметр (ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА)  обеспечивает:
	
	- обнаружение и локализацию источников фотонного излучения по изменению частоты звуковой, вибрационной и световой (мигающий светодиод) сигнализации;

- включение/отключение режима поиск; 

- индикацию включения/отключения режима поиск.

	20.
	Уровень звукового давления на расстоянии 30 см (для ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА), не менее
	
	85 дБ (А).

	21.


	Напряжение питания 
	
	1,5 (+ 0,1; минус 0,4) В (один элемент питания типа АА)

	22.
	Время непрерывной работы дозиметра от одного элемента питания при использовании подсветки ЖКИ  не более 20 с/сут, звуковой сигнализации не более 20 с/сут и при среднем значении измеряемой МЭД до 0,3 мкЗв/ч:
	
	

	
	- при температуре от 0 до 60 (С
	
	12 мес;

	
	- при температуре минус 40 (С, не менее:
	
	6 мес.

	23.
	Степень защиты корпуса дозиметра 
	
	IP67

	24.
	Дозиметр устойчив к воздействию:


	
	- температуры окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 (С с индикацией результатов измерения на ЖКИ; 
- температуры окружающего воздуха от минус 40 до минус 20 (С без индикации результатов измерения на ЖКИ, но с записью результатов измерения в энергонезависимую память;

- относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при 35 (С;

- атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа.

	25.
	Дозиметр прочен к воздействию:


	
	- синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц и амплитудой смещения для частот ниже частоты перехода 0,75 мм;

- ударам с ускорением 100 м/с2, длительностью ударного импульса 2-50 с, частотой следования ударов 60 -180 в минуту.

	26.
	Дозиметр прочен к падению на бетонный пол с высоты 
	
	0,7 м.

	27.
	Дозиметр устойчив к воздействию постоянных и переменных магнитных полей напряженностью
	
	до 400 А/м.

	28.
	- дозиметр устойчив к воздействию радиочастотных электромагнитных полей до 30 В/м в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц, от 800 до 960 МГц и от 1,4 до 2,5 ГГц (в условиях помехоэмиссии от цифровых радиотелефонов);

	
	- дозиметр устойчив к воздействию электростатических разрядов испытательный уровень 3 (воздушный разряд напряжением 8 кВ, контактный разряд напряжением 6 кВ), критерий качества функционирования В;

- дозиметр по уровню излучаемых радиопомех соответствует требованиям 
СТБ ЕН 55022 (класс B).

	29.
	Дозиметр в транспортной таре прочен к воздействию:
	
	- температуры от минус 50 до плюс 50 0С;

- влажности до 100 % при 40 0С;

- ударам с ускорением 98 м/с2, длительностью 16 мс;

- вибраций с частотой 5-35 Гц и амплитудой смещения 0,75 мм.

	30.
	Масса, не более

- ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А

- ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА
	
	0,165 кг

0,185 кг.

	
	Масса дозиметра в упаковке, не более
	
	0,4 кг.

	31.
	Габаритные размеры дозиметра, не более
	
	87х72х39 мм.

	32.
	Показатели надежности:
	
	

	
	- средняя наработка дозиметра на отказ 
	
	не менее 20000 ч;

	
	- средний срок службы
	
	не менее 10 лет;

	
	- среднее время восстановления
	
	не более 60 мин.


Документация: Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантийный талон, свидетельство о поверке.

Сроки и условия поставки и оплаты: Поставка Товара производится на склад Покупателя по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмоловский, ст. Капитолово, производственный терминал ОАО «СПб «ИЗОТОП». Срок поставки: до 20 августа 2013г. Оплата за товар производится в течение  5 (пяти)  банковских дней с даты  подписания товарно-транспортной накладной на основании счета Поставщика.
Дополнительные требования:

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций. При предложении эквивалента в котировочной заявке обязательно предоставить полное описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара, указанных в техническом задании, наименование, марку и производителя товара с приложением подтверждающих документов. Порядок описания технических характеристик должен  соответствовать  порядку  их  описания  в  техническом  задании.

Дата выпуска – 2012/2013 год.

Дата поверки -  2013 год.

Гарантийный срок эксплуатации:  не менее 12 месяцев.

Гарантийные обязательства на продукцию определяются условиями, изложенными в руководстве по эксплуатации или гарантийном талоне.

Прибор должен иметь Сертификат соответствия и Свидетельство об утверждении типа средств измерений.
Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

[image: image1][image: image2][image: image3][image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10][image: image11][image: image12][image: image13][image: image14][image: image15][image: image16][image: image17][image: image18][image: image19][image: image20][image: image21][image: image22][image: image23][image: image24][image: image25][image: image26][image: image27][image: image28][image: image29][image: image30]
