Техническое задание

на поставку контрольно-измерительных приборов для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки Контрольно-измерительные приборы

Обнинск

2013 г.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1)Бета – спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета» - 1 комплект с ПЭВМ: Системный блок в составе: процессор CPU Intel Core i5 (2.9 Ghz)/4 Gb RAM/Audio&Video&Lan onboard/HDD 500 Gb/DVD-RW/Card Reader/Windows 7 Home Basic 32; Монитор 21.5'' (1920 x 1080); принтер лазерный HP P1102 или эквивалент; клавиатура, мышь, коврик, сетевой фильтр 2)Дозиметр-радиометр ДКС-96 с пультом измерительным УИК-06 и блоками детектирования: БДЗА-96, БДЗБ-96с, БДМГ-96, БДКГ-96, аккумуляторы. зарядное устройство ЗУ-02С, графический дисплей. Количество комплектов – 3 шт. 3)Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 базовый комплект: дозиметр, колпачок «0,06 ÷ 10 МэВ», сетевой адаптер, ремень ручной, ручка, чехол, руководство по эксплуатации. Количество закупаемого товара - 2 комплекта 4)Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М включающий в себя блок обработки и индикации информации (БОИ) внешние интеллектуальные блоки детектирования БДКН-03, БДКГ-04, БДПА-01, упаковочный дипломат. Количество закупаемого товара - 2 комплекта 5)Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад» в составе: альфа – спектрометр «Мультирад –АС» с подложками для электроосаждения радионуклидов - (количество подложек 10 штук) Количество закупаемого оборудования - 1 комплект ПЭВМ в составе: Системный блок в составе CPU Intel Core i5 (2.9 Ghz)/4 Gb RAM/Audio&Video&Lan onboard/HDD 500 Gb/DVD-RW/Card Reader/Windows 7 Home Basic 32, Монитор 21.5'' (1920 x 1080), принтер лазерный HP P1102 или эквивалент, клавиатура, мышь, коврик, сетевой фильтр 6)Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5. Комплект поставки: Расходомер-пробоотборник ПУ-5– 1 штука; Шнур сетевого питания; Фильтр АФА- РСП-20 – 100 шт.; Адсорбер – 8 шт.; Упаковка для проб – 40 шт.; Наклейки для маркировки проб – 1 рулон; Активированный уголь СКТ-3С – 1 упак.; Сумка для укладки комплекта; Руководство по эксплуатации; Паспорт; Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 7)Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ мобильное исполнение в количестве 1 штуки. 8)Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д с блоками детектирования БДЗА-100 (кабель 2м, светозащитный экран -2шт), БДЗБ-100 (кабель 2м, светозащитный экран -2шт). Количество закупаемого товара - 3 комплекта 9)Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 с детектором 1000 см2 в количестве 1 штуки . Базовый комплект: • альфа-бета радиометр для измерений малых активностей УМФ-2000 • подложки – 10 шт.: 4 см2×5 шт.; 14 см2×5 шт.; • нуль-модемный кабель; • комбинированный контрольный источник; • программное обеспечение «УМФ-2000» для управления радиометром, обработки результатов измерений, печати отчетов; • руководство по эксплуатации; • паспорт; • свидетельство о первичной поверке; • переходник USB/RS-232. • Дополнительно • подложки –14 см2×10 шт; • приспособление для измерения фильтров АФА -10 шт. Количество закупаемого оборудования - 3 комплекта

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерение содержания стронция-90 в пробах органического происхождения, в воде и в почве, пробах, полученных радиохимическим выделением, определения суммарной бета -активности проб воды. Дозиметрический контроль персонала и производственных помещений Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма - и нейтронного излучения, мощности плотности потока нейтронов, плотности потока альфа - и бета-частиц с загрязненных поверхностей. Поиск источников рентгеновского, гамма -, альфа -, бета- и нейтронного излучения. Для проведения спектрометрических измерений альфа радиоактивных проб окружающей среды и вентвыбросов предприятия. Отбор проб воздуха с целью последующего определения концентрации в них радиоактивных веществ. Измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей в выбросах Для измерений малых активностей суммарной альфа -­ и бета-активности проб окружающей среды.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации бета-спектрометра в рабочем состоянии:- диапазон рабочих температур.......от +10 до +40°С; -предельное значение относительной влажности.................... 98 % при +35°С; -атмосферное давление в диапазоне..................................... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II. Дозиметр-радиометр ДКС-96: - диапазон рабочих температур......................................... от -20 до +50°C; - предельное значение относительной влажности ...........98 % при +35С; -атмосферное давление в диапазоне ................................ от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы . I, II, III Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121: - диапазон рабочих температур........................................................... от -30 до +50°C; - относительная влажность воздуха при температуре 35°C и более низких температурах без конденсации влаги ........................до 95 %; -атмосферное давление в диапазоне ....................................................от 66,0 до 106,7 кПа; -максимальная энергия фонового бета-излучения...............................до2,1 МэВ - напряженность постоянного магнитного поля................................до 40 А/м Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М: Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации измерителя в рабочем состоянии: -диапазон температур .........от -30 до + 50 °С; - относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги до 95 % - время непрерывной работы не менее 24 ч - степень защиты IР64 Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации спектрометра в рабочем состоянии:- диапазон рабочих температур.......от +10 до +40°С; -предельное значение относительной влажности.................... 98 % при +35°С; -атмосферное давление в диапазоне..................................... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II. Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5: - диапазон рабочих температур......................................... от -20 до +50°C; - предельное значение относительной влажности ...........98 % при +35С; -атмосферное давление в диапазоне ................................ от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы .......................................................................... I, II, III Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: Рабочие условия эксплуатации: -диапазон температур....................................................от минус 10 до плюс 50°С; -предельное значение относительной влажности..............................98 % при +35°С; -атмосферное давление в диапазоне ........................................... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы........................................................................I,II,III. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д: Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации измерителя в рабочем состоянии: -диапазон температур .........от 0 до + 50 °С; -предельное значение относительной влажности ... 80 % при +30ºС; -атмосферное давление в диапазоне ... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы I,II. Пределы дополнительной погрешности измерений скорости счета импульсов при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10ºС ±5 %. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000: Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации радиометра в рабочем состоянии:- диапазон рабочих температур.......от +10 до +35°С; -предельное значение относительной влажности....................75 % при +35°С; -атмосферное давление в диапазоне..................................... от 84,0 до 106,7 кПа; -содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Бета– спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета»: Диапазон регистрируемых энергий ...................................... от 200 до 3000 кэВ. Диапазон измерений удельной активности 90Sr в пробе массой 10 г в стандартной кювете: -при наличии в пробе 40К активностью до 5 Бк/г ................от 100 до106Бк/кг; -при отсутствии 40К в пробе ...................................................от 50 до106Бк/кг. Максимальное значение загрузки измерительного тракта ................... 5×104имп/с. Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активности ........................... ....... ±10 %. Относительное энергетическое разрешение....................... 20%, для пика конверсионных электронов с энергией 624 кэВ. Интегральная нелинейность характеристики преобразования ......... 5 %. Время установления рабочего режима.................................................. 30 мин. Время непрерывной работы ................................................................... 8 ч. Нестабильность за 8 ч непрерывной работы ...................................... ±2 %. Электропитание ПЭВМ от сети переменного тока ................. . (220±25)В, 50 Гц. Потребляемая мощность с ПЭВМ ........................................................ 400 Вт. Подключение блока детектирования к ПЭВМ USB Потребляемая мощность измерительного тракта ................................ 0,5 Вт. Масса со свинцовой защитой (без ПЭВМ).......................... не более 50 кг Габаритные размеры защиты...............................................220×190×160мм. Дозиметр-радиометр ДКС-96: Пульт измерительный УИК-06 Время установления рабочего режима.......................................... не более 1 мин Время непрерывной работы.............................................................от 10ч Нестабильность показаний за 10 часов непрерывной работы....±10 % Габаритные размеры........................................................................165×80×50 мм Масса...................................................................................................0,4 кг Блок детектирования БДЗА-96 Детектор........................................................................................... ZnS(Ag). Площадь активной поверхности детектора................................ 70 см2 Диапазон измерения плотности потока альфа¬-излучения........... 0,1 ÷ 104 мин-1·см-2 Основная погрешность измерения.................................................. ±(20 + 5/ Ах*) % Эффективность регистрации: - по Pu-239................................................................................не менее 42 % - по U-234................................................................................. не менее 25 % - по U-238................................................................................. не менее 15 % Габаритные размеры....................................................................... Ø130×240 мм Масса...................................................................................................1,1 кг Блок детектирования БДЗБ-96с Детектор...........................................................................................газоразрядные счетчики Бета-¬2 Площадь активной поверхности детектора................................15 см2 Диапазон измерения плотности потока бета-излучения............ 10 ÷ 105 мин-1·см-2 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121: Детектор...........................................................................................Сцинтилляционная пластмасса Ø30x15 мм Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы: непрерывного излучения...................................................................50 нЗв/ч - 10 Зв/ч кратковременного излучения...........................................................5 мкЗв/ч - 10 Зв/ч Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы...................10 нЗв - 10 Зв Диапазон энергий...............................................................................15 кэВ - 10 МэВ Энергетическая зависимость чувствительности относительно 137Cs, в диапазоне: 15 кэВ - 60 кэВ...................................................................................± 35 % 60 кэВ - 3 МэВ....................................................................................± 25 % 3 МэВ - 10 МэВ..................................................................................± 50 % Минимальная длительность кратковременного излучения......... 30 мс Предел основной относительной погрешность измерения......... ± 15 % Чувствительность по 137Cs............................................................ 70 имп•с-1/мкЗв•ч-1 Время измерения мощности дозы гамма-излучения 137Cs со статистической погрешностью ± 15 % (Р=0,95) при мощности дозы: 50 нЗв/ч...............................................................................................не более 60 с 0,3 мкЗв/ч........................................................................................... не более 10 с 2 мкЗв/ч и более (до 10 Зв/ч) ........................................................... не более 2 с Габаритные размеры....................................................................... 233x85x67 мм Масса.................................................................................................. 0,9 кг Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М: Блок обработки и индикации БОИ. детектор; газоразрядный счетчик. диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения; 1,0 мкЗв·час-1 ÷ 10 мЗв·час-1. диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы; 1 мкЗв ÷ 1 Зв. диапазон регестрируемыз энергий гамма-излучения; 0,06 ÷ 3 МэВ. БОИ (габариты, масса); 177×85×124 мм, 1,1 кг. Блок детектирования БДКН-03. детектор; Не пропорциональный счетчик нейтронов. диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения (0,025 эВ ÷ 14 МэВ); 0,1 мкЗв·час-1 ÷ 10 мЗв·час-1. чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника; 0,355 (имп·с-1) ·(нейтр·с-1·см2). диапазон регистрации нейтронов; 0,025 эВ ÷ 14 МэВ. пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения; ±20%. габариты, масса; 314×220×263 мм, 8 кг. Блок детектирования БДКГ-04. детектор; сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм. диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения; 0,05 мкЗв·час-1 ÷ 10 Зв·час-1. диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения; 0,05 мкЗв ÷ 10 Зв. диапазон регистрации энергий; 0,05 эВ ÷ 3 МэВ. пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения; ±20%. габариты, масса; Ø 60×320 мм, 1,2 кг. Блок детектирования БДПА-01. детектор; ZnS(Ag) Ø60 мм. диапазон измерения плотности потока альфа-частиц; 1 ÷ 5·103 мин-1·см2. диапазон измерения поверхностной активности 239Pu; 3,4·10-3 ÷ 3,4·103 Бк·см2. габариты, масса; Ø 80×196 мм, 0,5 кг. Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад» Тип детектора кремниевый ионно-­имплантированный Параметры детектора: входное дезактивируемое окно с толщиной «мёртвого» слоя не более 0,15 мкм; чувствительная площадь 450 мм2; фон в интервале 3÷9 МэВ не более 0,9 имп./час·см2 для детектора 450 мм2; толщина чувствительного слоя 200 мкм; энергетическое разрешение (ПШПВ) по линии 5,1567 МэВ не более 40 кэВ; диаметр корпуса 32 мм. Счетный образец тонкослойный Диаметр 34 мм Способ приготовления электролитическое осаждение Время откачки рабочей камеры до остаточного давления 0,4 мм рт.ст не более 10 мин Автоматически поддерживаемый диапазон значений рабочего давления в измерительной камере 0,4 ÷ 2,0 мм рт.ст. Энергетический диапазон 2 ÷ 9 МэВ Подключение блока детектирования к ПЭВМ USB Габаритные размеры: спектрометра 370×300×190 мм насоса 315×120×240 мм Масса: спектрометра 11 кг насоса 9,6 кг Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 Рабочий диапазон объемного расхода 20 ÷ 100 л/мин. Погрешность измерения объёма пробы ±10 % Питание 220 В, 50 Гц или от источника постоянного напряжения 11,5 ÷ 14,5 В Рабочий диапазон температур минус 10 ÷ +40 °C Потребляемая мощность при объемном расходе 100 л/мин., не более 40 Вт Габариты (масса) 265×165×225 мм (5 кг) Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ Тип детекторов кремниевый спектрометрический Количество детекторов 2 (измерительный и компенсационный) Диапазон измерения: объемной активности альфа-излучателей 10-2 ÷ 2•105 Бк/м3 объемной активности бета-излучателей (по Sr(Y)-90) 10-1 ÷ 106 Бк/м3 Диапазон индикации эквивалентной равновесной объемной активности Rn-222 1 ÷ 2•105 Бк/м3 Энергетический диапазон регистрации: альфа-частиц 3,0 ÷ 9,0 МэВ бета-частиц 0,05 ÷ 3,0 МэВ Объемный расход воздуха через фильтр 20 ÷ 60 л/мин Погрешность измерения расхода воздуха не более ±10 % Объем архива 3000 результатов измерений Габаритные размеры, масса 389×260×304 мм, 15,6 кг Типы используемых фильтровальных лент ЛФАС, FSLW Средний расход ленты при непрерывной работе 10 м на 50 дней Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д Измеритель обеспечивает измерение скорости счета импульсов в пределах ............................... от 0,3 до 30 000 имп/с. Время установления рабочего режима..... 1 мин. Время установления показаний ........ ... не превышает 20 с. Время непрерывной работы ...................... 24 ч. Счетная характеристика измерителя .. ... линейная. Измеритель работает от входных импульсов любой полярности длительностью от 0,5 до 10 мкс с длительностью переднего фронта не более 2 мкс, амплитудой от 2 до 12 В. Разрешающее время измерителя ................ не более 2 мкс. Измеритель обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении установленных порогов- по одному порогу на канал в пределах диапазона измерения. Измеритель обеспечивает возможность подключения внешних элементов сигнализации с нагрузкой:-30 В, 1,5 А постоянного тока;-220 В, 1,5 А переменного тока частотой 50 Гц. Нагрузка на контакты исполнительных реле должна быть активная. Габаритные размеры .......................................................... 295х170х92 мм. Масса .................................................................................... 2 кг. Блок детектирования для регистрации альфа – излучения БДЗА-100 или эквивалент Детектор ZnS(Ag) на подложке из оргстекла Площадь детектора 70 см2 Регистрируемые радионуклиды Pu-239, U-234, U-238 Диапазон измерения 0,1 ÷ 104 мин-1•см-2 Чувствительность к излучению Pu-239 (0,4 ± 0,1) с-1•мин•см-2 Эффективность регистрации: Pu-239 42 %, U-234 25 %, U-238 15 % Пределы допускаемой относительной погрешности Pu-239 ±20 % Собственный фон не более 0,3 мин-1•см-2 Устойчивость блока к гамма-излучению до 1 мЗв•ч-1 Диапазон рабочих температур минус 40 ÷ 50 °С Габаритные размеры, масса Ø120×240 мм, не более 1,2 кг Длина кабели связи: стандартная 2 м, светозащитный экран – 2 шт. Блок детектирования для регистрации бета-излучения БДЗБ-100 Детектор сцинтилляционный Площадь детектора 28 см2 Диапазон регистрируемых энергий 0,3 ÷ 3,0 МэВ Диапазон измерения 10 ÷ 105 мин-1•см-2 Чувствительность (Sr-90 + Y-90) (0,125 ± 0,02) с-1•мин•см-2 Эффективность регистрации (Sr-90 + Y-90) 25 % Чувствительность к гамма-фону 3 ÷ 5 имп.•с-1 на 1 мкЗв/ч Собственный фон не более 20 мин-1•см-2 Пределы допускаемой относительной погрешности по Sr-90 + Y-90 ±20 % Диапазон рабочих температур минус 40 ÷ +50 °С Габаритные размеры, масса Ø90×220 мм, не более 1 кг Длина кабели связи: стандартная 2 м, светозащитный экран +2шт Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 Детектор полупроводниковый кремниевый Площадь детектора 1000 мм2 Диапазон измеряемых активностей: альфа­излучающих нуклидов 0,01 ÷ 1000 Бк бета-излучающих нуклидов 0,1 ÷ 3000 Бк Диапазон энергий регистрируемого: альфа-излучения 3500 ÷ 8000 кэВ бета-излучения 50 ÷ 3500 кэВ Относительная погрешность измерений ±15 % Скорость счета фоновых импульсов: в канале регистрации альфа-­излучения не более 0,001 с-1 в канале регистрации бета-излучения не более 0,07 с-1 Задаваемое время измерения: 1 ÷ 9999 сек Погрешность измерения интервалов времени не более 0,0001 сек Толщина свинцовой защиты 30 мм Питание 220 (+10/–15 %) В/50±1 Гц Потребляемая мощность ...................................... ....... не превышает 40 ВА. Габаритные размеры, масса 337×286×190 мм, 22 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режимы нормальной эксплуатации.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Средний срок службы ..................................................... 5 лет. Средняя наработка на отказ, не менее...........................5000 ч Средний ресурс не менее..................................................................10000ч Среднее время восстановления работоспособности не более....3 ч Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: Средняя наработка установки на отказ .................................... не менее 25000 ч. Средний срок службы установки ......................................... не менее 10 лет, при условии замены блоков, выработавших свой ресурс.. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д Средний срок службы ..................................................... 5 лет. Средняя наработка на отказ ............................................ 10 000 ч. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 Средний срок службы ..................................................... 5 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Бета – спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета»: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками бета -спектрометра от проникновения твердых предметов и воды IP23 по ГОСТ 14254-96 Устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. Воздействие электромагнитных помех не должно приводить к ложным срабатываниям и перезапуску измерительного канала. Степень защиты от поражения электрическим током класс 01 по ГОСТ12.2.007.0-75. Дозиметр-радиометр ДКС-96: Время установления рабочего режима дозиметров-радиометров со всеми типами блоков детектирования, кроме блока детектирования БДКС-96, не превышает ................. 1мин. Степень защиты............................................................................................ IP54 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121: Время установления рабочего режима..........................................1 мин Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: Степень защиты, обеспечиваемая оболочками спектрометра от проникновения твердых предметов и воды IP23 по ГОСТ 14254-96 Устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. Воздействие электромагнитных помех не должно приводить к ложным срабатываниям и перезапуску измерительного канала. Степень защиты от поражения электрическим током класс 01 по ГОСТ12.2.007.0-75. Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 Объем прокачанного воздуха без подзарядки аккумуляторов ( при объемном расходе 100 л /мин.) не менее................................ 15000 л -время установления рабочего режима не более............................. 2 мин Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ Интерфейс связи RS-485. Собственный фон установки не превышает: -по альфа - каналу .......................................................................... 1,0×10-2 Бк/м3; -по бета - каналу ........................................................... .. .............. 1,0×10-1 Бк/м3 Степень защиты оболочек IP65 Электромагнитная совместимость - установка относится к изделиям группы III, критерий функционирования А по ГОСТ Р 50746-2000 Тип атмосферы I, II, III, IV по ГОСТ 15150-69 Предельное значение относительной влажности до 98 % при +35 °С Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д: Степень защиты от поражения электрическим током класс 01 по ГОСТ12.2.007.0-75. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 Радиометр должен допускать непрерывную работу в течение...................... 24 ч. Нестабильность показаний за 8 часов непрерывной работы не должна превышать ±5% относительно среднего значения показаний за этот промежуток времени. Время установления рабочего режима при постоянных внешних условиях не должна превышать 30 минут Пределы дополнительной погрешности измерений, вызванной отклонением напряжения или частоты электропитания от значений, установленных для нормальных условий эксплуатации ±5 %. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками радиометра от проникновения твердых предметов и воды IP23 по ГОСТ 14254-96 Устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р50746-2000 для группы исполнения II, критерий качества функционирования В. Степень защиты от поражения электрическим током класс I по ГОСТ12.2.007.0-75.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Бета – спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета»: Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов: -едкий натр 50-60 г/л, перманганат калия 5-10 г/л, -щавелевая кислота 20-40 г/л, -синтетические моющие средства,-5 % раствор лимонной кислоты в спирте этиловом ректификованном. Дозиметр-радиометр ДКС-96: Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10С...........................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% Устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 50 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. Прочен к воздействию ударов при свободном падении с высоты не более 750мм Воздействие электромагнитных помех не приводит к изменению показаний дозиметров-радиометров более чем на ±10 % Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121: Пределы дополнительной погрешности измерений для всех измеряемых физических величин: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий......................................................................................................................±10% -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35С..........±10% -при изменении атмосферного давления до 66 кПа относительно нормальных условий .....................................................................................................................±5% -при изменении напряженности постоянного магнитного поля до 400 А/м относительно нормальных условий......................................................................±20% -при изменении напряжения питания от номинального значения(220(+22;-33), 12(+2; -1,5), 6(+1,2; -0,4)В).....................................................................................±5% -при воздействии синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц..........................................................................................................с5% -при ударных воздействиях с длительностью ударного импульса 5-6 мс, максимальным ускорением 49м/с2...........................................................................±5% Дозиметр ­ радиометр МКС-АТ1117М: Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов. Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 По устойчивости к воздействию температуры и относительной влажности окружающего воздуха прибор соответствует группе исполнения С3 с сужением верхней температурной границы до плюс 40°С по ГОСТ 12997-84. По степени защиты от проникновения твердых предметов и воды, обеспечиваемой оболочками, прибор соответствует группе исполнения IP40 по ГОСТ 14254-96. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений объёмной активности радиоактивных аэрозолей: -при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений ...........................................................................±10%; -при повышении влажности окружающего воздуха до 98 % при +35°С..... ±10%. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д: Устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов: -борная кислота–16 г, тиосульфат натрия –10 г, вода дистиллированная до 1 л; -тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия (любое синтетическое моющее средство) –(10 ÷ 20) г/л в воде; -5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте–для разъёмов. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 Радиометр должен сохранять работоспособность при воздействии внешнего фонового гамма-излучения с энергией 662 кэВ с мощностью поглощенной дозы 0,50 мкГр/ч, при этом пределы дополнительной погрешности............................................. ±15% Пределы дополнительной погрешности измерений при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений......±5%. Устойчивость к воздействию дезактивирующего раствора: -5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Бета – спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета»: Питание от сети переменного тока напряжением 220±25 В, частотой, 50 Гц. Дозиметр-радиометр ДКС-96: Питание от трех аккумуляторов типоразмера АА ёмкостью не менее 1000 мА•ч с номинальным напряжением .......................................................................................... 4,5В Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121: Питание осуществляется от трех видов источников питания: -перезаряжаемый встроенный БА с номинальной емкостью 0,8 Ач -сети переменного тока напряжением 220(+22; -33)В, частотой (50 ± 1)Гц -внешнего источника постоянного тока с напряжением 12(+2,0; -1,5)В Дозиметр­радиометр МКС-АТ1117М: Питание блок Ni-MH аккумуляторов + 6 В, сетевой адаптер Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: Питание от сети переменного тока напряжением 220±25 В, частотой, 50 Гц. Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 Напряжение питания: -аккумуляторный блок питания, В .................................................... 12 -сеть переменного тока, В............................................................ 220 Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: Питание от сети переменного тока напряжением 220±25 В, частотой, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 75 ВА. Измеритель скорости счета импульсов двухканальный УИМ2-2Д: Питание от сети переменного тока напряжением 220+22-33В, частотой, 50±2,5 Гц. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000: Питание от сети переменного тока напряжением 220±25 В, частотой, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 40 ВА.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений активности ±10 %. Нестабильность за 8 ч непрерывной работы ............................................ ±2 %.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: Малошумящий вакуумный насос типа VE 225 или эквивалент: подача л/мин – 70 ост. давление, Па – 0,3 мощность, кВт-0,37 Ду-1/4" Размеры: 322х124х324 Масса, кг - 11 Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: базовый комплект: установка УДА-1АБ; кабель питания; кабель связи с ПЭВМ RS-485 физическая среда – витая пара, максимальное расстояние – 1200м, режим передачи – дифференциальный, максимальная скорость передачи – 100кбит/с – 100Мбит/с, напряжение: -7В до +12В. катушка фильтра; пластина-аппликатор; коллиматор – 2 шт.; специализированный комбинированный источник для калибровки установки УДА-1АБ или эквивалент в футляре; лента фильтрующая – 100 м; программное обеспечение "Конфигуратор" или эквивалент - программа для чтения информации о внутреннем состоянии прибора. Должна выводить информацию о возможных ошибках и сбоях в его работе, производить настройку отдельных параметров или переключить его режим работы, изъятие архивных данных измерений и рабочих спектров для дальнейшего анализа. Дополнительно: - трубка силиконовая медицинская 10/16 -20 метров – 2 шт. для измерений в системах вентиляции; - блок насосный БН-01.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Бета – спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета» На изделиях, входящих в состав бета -спектрометра, должна быть закреплена табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение изделия: тип изделия, блок; -порядковые номера типа изделия, блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -степень защиты, обеспечиваемая оболочками. Место и способ маркировки изделий, входящих в состав бета -спектрометра, должны соответствовать требованиям конструкторской документации. Все изделия, входящие в состав бета -спектрометра, должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией. Упаковку изделий, входящих в состав бета-спетрометра, производить согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78. Дозиметр-радиометр ДКС-96: На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя; -условное обозначение дозиметра-радиометра и измерительного пульта в соответствии с модификацией; -порядковый номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -знак утверждения типа средств измерений; -степень защиты оболочек IP. На корпус блока детектирования нанесены следующие маркировочные обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -условное обозначение дозиметра-радиометра; -условное обозначение блока детектирования; -порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -степень защиты оболочек IP. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121: На корпусе измерительного пульта закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия -изготовителя; -условное обозначение дозиметра в соответствии с модификацией; -порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления. Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: На изделиях, входящих в состав спектрометра, должна быть закреплена табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение изделия: тип изделия, блок; -порядковые номера типа изделия, блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -степень защиты, обеспечиваемая оболочками. Место и способ маркировки изделий, входящих в состав спектрометра, должны соответствовать требованиям конструкторской документации. Все изделия, входящие в состав спектрометра, должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией. Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 На корпус прибора наносятся следующие маркировочные обозначения: - наименование и адрес производителя; - обозначение типа; - серийный номер ; - год изготовления; - степень защиты по ГОСТ 14254; - обозначение вида и номинального значения напряжения питающей сети ; Пломбирование прибора производится двумя пломбами на винтах стяжки корпуса, расположенных на противоположных сторонах корпуса. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: На корпусе установки должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение установки; -порядковый номер установки по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления; -знак утверждения типа средств измерения; -степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды(IP). Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 На радиометре должны быть нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение изделия; -порядковый номер изделия по системе нумерации предприятия изготовителя; -год изготовления; -знак утверждения типа средств измерений; -степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды; -напряжение, мощность или ток, частота электропитания. Радиометр опломбировать в соответствии с конструкторской документацией.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все изделия, входящие в состав бета -спектрометра, должны быть опломбированы в соответствии с конструкторской документацией. Упаковку изделий, входящих в состав бета -спетрометра, производить согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78. Упаковку производить в закрытых вентилируемых помещениях с температурой окружающего воздуха от + 15 до + 40°С и относительной влажностью воздуха до 80% при+20°С с содержанием в воздухе коррозионно-активных агентов, не превышающим установленного значения для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Свидетельство об утверждении типа средств измерений на бета - спектрометрический комплекс «Прогресс-бета» выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на бета - спектрометрический комплекс «Прогресс-бета», выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121», выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на установку спектрометрическую МКС-01А «Мультирад» выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на установку спектрометрическую МКС-01А «Мультирад», выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на установку для измерения объемной активности аэрозолей выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на установку для измерения объемной активности аэрозолей, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на двухканальный измеритель скорости счета импульсов УИМ2-2Д выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на двухканальный измеритель скорости счета импульсов УИМ2-2Д, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений» Свидетельство об утверждении типа средств измерений на альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Свидетельство о поверке на альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000, выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Бета– спектрометр сцинтилляционный «Прогресс-бета»: В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на бета-спектрометр. Дозиметр-радиометр ДКС-96: Хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: -в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 до+40С и относительной влажности до 80% при +25С; -без упаковки при температуре окружающего воздуха от +10 до +35С и относительной влажности до 80% при +25С. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на дозиметр-радиометр. Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»: В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на спектрометр. Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 Хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: -в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5 до+40С и относительной влажности до 80% при +25С; -без упаковки при температуре окружающего воздуха от +10 до +35С и относительной влажности до 80% при +25С. Установка для измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ: В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на установку. Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000 В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на радиометр.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев с момента поставки Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Первичная поверка.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Гарантийный срок с момента изготовления Товара должен составлять 24 месяца.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

15 мая 2014г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Инструкция по эксплуатации, паспорт в печатной форме, читаемые.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Обучение персонала заказчика не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо:  Овчинникова Инга Николаевна, (48439) 9-48-16.