Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
_______________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку 
измерительного и вибрационного оборудования.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание 

I. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во
	Технические требования

	1
	Источник питания

	шт
	2
	Требования к функциональным возможностям:
· Два независимых индикатора тока и напряжения.
· Управление с передней панели и с ПК по интерфейсам.
· Цифровое введение данных и энкодер

· Функция программирования режимов работы.
· Наличие защиты от перенапряжения

· Наличие защиты от короткого замыкания.
· Сохранение и повторение настроек

· Автоматический контроль работы вентилятора.
· Наличие дополнительных выходных клемм на задней панели.
· Тип источника: линейный (не импульсный).
· Поддержка параллельного и последовательного включения.
Требования к выходным параметрам:
· Максимальное напряжение: не менее 60В.
· Максимальный ток: не менее 1,4А.
· Макс. выходная мощность: не менее 84 Вт.  

· Погрешность программирования:

·  напряжения: не более 0,05%;
·  тока: не более 0,2%. 

· Шумы и пульсации (от 20 Гц до 20 МГц)

· не более 1 мВ /  не более 1,5 мкА. 

Погрешность измерения 
· Напряжения: не более 0,05% 

· Тока: не более 0,15% 

· Отклик на изменение нагрузки: < 50мкс

· Интерфейс связи с ПК:

· GPIB

· RS-232 
· USB

	2
	Цифровой измеритель сопротивления 


	шт
	2
	Требования к функциональным возможностям:

· Двух, трех, четырехпроводная схема измерения

· Аккумуляторное питание

· Автовыключение питания 

· Защита от перегрева

· Индикация состояний и разряда батареи

· Предупреждение об опасном напряжении в цепи 

· Портативное исполнение

· Пылевлагозащищенность

· Корпус с отсеком для хранения всех принадлежностей

· Индикатор — ЖКИ
Требования к техническим параметрам:

· Диапазон измерения сопротивления

постоянному току: не уже 1мкОм - 200 Ом
· Разрешение: не хуже 1 мкОм

· Погрешность: не более 3%

· Максимальный тестовый ток: не менее 1А

· Максимальное выходное напряжение: не менее 20В

· Интерфейс связи с ПК:

· RS-232 

· USB
· LAN
Комплектность должна включать аккумулятор, зарядное устройство, щупы для всех способов измерений

	3
	Частотомер электронносчетный


	шт
	2
	Требования к функциональным возможностям:

· измерение частоты, периода, частоты и периода повторения импульсных сигналов, длительности импульсов, отношения частот электрических сигналов, счета числа электрических колебаний. 

 Требования к техническим параметрам:

· Диапазон частот: не уже 1 Гц … 1.5 ГГц

· Количество каналов: не менее 2
· Стабильность опорного генератора: 5*10-8
· Количество разрядов дисплея: не менее 8

· Скорость измерений: не менее 2000 изм/с

· Габариты: не более 220х90х250 мм

· Вес: не более 1.8 кг

· Питание: от 110 В до 240 В
· Интерфейс связи с ПК:

· RS-232 

· USB
· LAN

	4
	Частотомер электронносчетный


	шт
	2
	Требования к функциональным возможностям:
· измерение частоты, периода, частоты и периода повторения импульсных сигналов, длительности импульсов, отношения частот электрических сигналов, счета числа электрических колебаний. 

Требования к техническим параметрам:

· Диапазон частот: не уже 1 Гц … 3 ГГц

· Количество каналов: не менее 2

· Количество разрядов дисплея: не менее 8

· Чувствительность: не хуже 20 мВ

· Стабильность опорного генератора: 5*10-8
· Скорость измерений: не менее 2000 изм/с

· Габариты: не более 220х90х250 мм

· Вес: не более 1.8 кг

· Питание: от 110 В до 240 В
· Интерфейс связи с ПК:

· RS-232 

· USB
· LAN

	5
	Частотомер электронносчетный


	шт
	2
	Требования к функциональным возможностям:

· Виды измерений: Частота, период, отношение частот, входное напряжение: макс./мин./размах временной интервал, одиночный период, длит.импульса, длит. фронта/среза, коэфф. заполнения, фаза, сумма числа событий, отметка времени/ MDA

· Энергонезависимая память: 1 Мвыб (16 Мбайт); регистрация данных (автоматическое запоминание результатов измерений в памяти); запоминание и вызов установок пользователя; файловая система USB

· Программируемый с передней панели и удаленно с помощью ПК

· Поддержка полной функциональности управления, измерения, анализа данных посредством ПК

· Автоматическое запоминание результатов измерений в энергонезависимой памяти

· Математические функции: Сглаживание (считывание скользящего среднего), масштабирование, Δ-изменение, обнуление

· Функции статистической обработки: Среднее значение, стандартное отклонение, макс./мин./размах, подсчёт числа событий, девиация Аллана

· Параллельные входы на задней панели

· Соответствие классу С стандарта LXI 

· Измерение параметров импульса/пакета в микроволновом диапазоне: Несущая частота, период несущей частоты, интервал повторения импульсов (PRI), частота повторения импульсов (PRF), длит.положительного и отрицательного импульсов

· Графическая информация на дисплее: 
· Цифровые данные, тренд, гистограмма, линии допуска, маркеры

· Аккумулятор для мобильности измерений и повышения точности опорного генератора

· Возможность монтажа в 19” стойку
Требования к техническим параметрам:

· Диапазон измерения частот: не уже 0-350 МГц

· Количество каналов не менее 2

· Поддержка увеличения диапазона измерения до 6 ГГц на 3-м канале

· Количество разрядов: не менее 12

· Разрешение: не хуже 20 пс

· Импеданc: 1 МОм или 50 Ом, 25 пФ

· Диапазон входных уровней: не уже +/- 50В без аттенюатора

· Чувствительность: не хуже 20 мВ

· Объем энергонезависимой памяти для сохранения результатов измерений: не менее 75 Мб / 5 млн.отсчетов)

· Скорость отсчетов: не менее 75000/с

· Источники запуска: внутренний, внешний, по шине, ручной

· Установка стробирования: по времени, внешний, продвинутый (начало стробирования, конец стробирования/время установления и удержания или по событиям)

· Стробирование не уже: 1 мкс – 1000 с

· Дипазон задержки запуска: не уже 0 – 3600, шаг не более 1 мкс

· Счет запусков до: не менее 1 000 000

· Тип дисплея: цветной, диагональ не менее 110 мм

· Интерфейс связи с ПК:

· USB
· LAN
· GPIB
· Питание: либо от сети 100 – 240В либо от аккумуляторной батареи

· Габариты не более 265*105*305 мм

· Комплектность должна включать программное обеспечение, примеры программирования, драйверы и необходимые библиотеки

	6
	Осциллограф 


	шт
	1
	Требования к техническим параметрам:

· Полоса пропускания: не менее 1 ГГц

· Количество аналоговых каналов: не менее 4

· Количесвто цифровых каналов: не менее 16

· Частота дискретизации: не менее 4 Гвыб./с по каждому каналу

· Разрешение: не менее 12 бит

· Диапазон коэф. отклонения: не уже 2мВ/дел – 5В/дел

· Диапазон коэф. развертки: не уже 500пс/дел – 50с/дел

· Обнаружение пиков: не хуже 250 пс

· Дисплей: с диагональю не менее 30 см и не менее 256 уровнями градации яркости

· Разрешение дисплея: не менее 1024*768

· Скорость обновления сигналов на экране — не медленнее 100 000 осциллограмм в секунду

· Объем глубокой памяти Мегазум: не менее 32 М

· Габариты не более: 46*30*25 см

· Интерфейс связи с ПК:

· USB
· LAN
· GPIB
· Видеовыход на монитор

Требования к функциональным возможностям:

· Встроенный частотомер (8 разрядов) с максимальной частотой, равной полосе пропускания

· Режим сегментированной памяти

· Тестирование по маске

· Декодирование данных последовательных шин, включая I²C, SPI, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/UART, I²S и MIL-STD 1553
· Программное обеспечение для создания собственные методик измерений, анализа, настраиваемых фильтров и прикладных измерительных программ

· Функция автоматического поиска и навигации по сигналу

· Режим растяжения сигнала (Мегазум)

· Автоматические измерения: Peak'Peak (размах), Minimum (мин. значение), Maximum (макс. значение), Average (среднее значение), Amplitude (амплитуда),Base (уровень основания), Top (уровень вершины), Preshoot (выброс до фронта), Overshoot (выброс за фронтом), RMS (СКЗ),стандарное отклонение, Frequency (частота повторения), Period (период повторения), +Width (длительность полож. импульса),'Width (длительность отриц. импульса), DutyCycle (коэффициент заполнения) ' для всех каналов. RiseTime (длительность фронта), FallTime (длительность среза), X atMax Y (значение времени, соответствующее максимуму), X atMin Y (значение времени, соответствующее минимуму), Delay (задержка), Phase (фаза) ' только для аналоговых каналов.

· Курсорные, маркерные измерения

· Режимы синхронизации: По перепаду, длительности импульса, кодовому слову, ТВ сигналу, длительности кодового слова, по последовательности событий, по условиям шин CAN, FlexRay, LIN, USB и интерфейса SPI, по N'му перепаду пакета

· Отдельные клавиши передней панели для управления запуском и декодированием данных последовательных шин, управления цифровыми каналами и управления запуском по ТВ сигналам

· Отдельная ручка управления курсорами

· Просмотрщик данных последовательных шин 

· Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин MIL'STD 1553

· Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин I2S

· Запуск по сигналам и декодирование данных последовательных шин

· FlexRay второго поколения в соответствии со спецификацией физического уровня

· РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

	7
	Измеритель параметров безопасности установок 


	шт
	1
	Требования к техническим параметрам:

· Диапазон измерения действующего фазного и междуфазного напряжения: не уже 0 – 500В

· Разрешение по напряжению: не хуже 0,1В

· Диапазон измерения частоты: не уже 45 – 65 Гц

· Разрешение по частоте не хуже 0,1 Гц

· Диапазон измерения тока: не уже 0 – 400 А

· Разрешение по току: не хуже 0,1 мА

· Диапазон измерения мощности (активной, реактивной, полной): не уже 0 – 200 к

· Разрешение по мощности: не хуже 0,1

· Диапазон измерения полного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания: не уже 0,13 – 2 кОм

· Диапазон измерения полного сопротивления цепи «фаза — защитный проводник» без отключения источника питания и срабатывания УЗО: не уже 0,5 – 2 кОм

· Диапазон измерения силы тока отключения устройства защитного отключения (далее — УЗО) для синусоидального дифференциального тока: не уже 0,1 мА – 1000 мА

· Диапазон измерения силы тока отключения УЗО для дифференциального пульсирующего однонаправленного тока не уже 0,1 мА – 700 мА

· Диапазон измерения силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного пульсирующего тока с постоянной составляющей 6 мА: не уже 0,1 мА – 700 мА

· Диапазон измерения силы тока отключения УЗО для дифференциального постоянного тока: не уже 0,1 мА – 1000 мА

· Диапазон измерения времени отключения сети при срабатывании УЗО: не уже 1 мс – 500 мс

· Диапазон измерения сопротивления защитного заземления: не уже 1,0 Ом – 5 кОм

· Диапазон измерения напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока: не уже 0,1В – 100В

· Диапазон измерения напряжения переменного тока помех: не уже 0 -100В

· Диапазон измерения сопротивления защитных проводников: не уже 0,01 Ом – 400 Ом

· Диапазон измерения электрического сопротивления малым током: не уже 0,1 Ом – 400 Ом

· Диапазон измерения сопротивления электроизоляции: не уже 0 – 3 ГОм

· Напряжения измерения: 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В

Дополнительные функциональные возможности:

· Измерение сопротивления заземляющего устройства по 3-х полюсному методу;

· Вычисление активного и реактивного сопротивления цепи «фаза — нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник»; силы тока цепи «фаза-нуль», «фаза — фаза», «фаза — защитный проводник».

· Контроль целостности (наличия) нулевого и защитного проводников (до начала измерений).

· Проверка последовательности чередования фаз и перекоса фаз по напряжению.

· Регистрация: переменного тока и напряжения; частоты; мощности: полной, активной и реактивной, а также коэффициента мощности.

· Запоминание и передачи в компьютер данных измерений и вычислений;

· Указание последовательности фаз

· Интерфейс связи с ПК:

· RS-232 

· USB
· LAN
· Внутренняя память измерений: не менее чем на 57000 измерений

· Питание: От сети 100-240 В и от аккумуляторов 

	8
	Экран на треноге

	шт
	1
	Требования к техническим характеристикам:
· Общий размер полотна не менее 245*245 мм

· Рабочая область: не менее 235*235мм

· Формат рабочей области: 1:1

· Размер диагонали рабочей поверхности: не менее 335 мм и не более 340 мм

· Коэффициент отражения полотна: не менее 1,0

· Угол обзора: не менее 170 град.

· Наличие с обратной стороны полотночерного покрытия для предотвращения засветки изображения 

· Наличие черной каймы по периметру для улучшения восприятия яркости изображения

· Наличие кожуха экрана в мобильном исполнении со штативом (треногой) для использования вне помещений

· Габариты корпуса: не более 70*70*2500 мм

· Длина ноги штатива: не менее 65 см

· Высота экрана на собранном штативе: не менее 260 см и не более 270см

· Вес: не более 10 кг

Функциональные требования: 

· Регулировка высоты установки экрана с помощью телескопической штанги и кнопки регулировки высоты

· Возможность отсоединения штатива от корпуса экрана

· Корректор трапецеидальных искажений для точной настройки геометрии изображения, встроенный в штатив

· Противопроскальзывающее исполнение ножек штатива

	9
	Видеопроектор 


	шт
	1
	Требования к техническим характеристикам:
· Контрастность: 15000:1
· Размер отображаемой области: не менее 30 – 300 дюймов

· Формат области: 16*9

· Проекционное расстояние: не хуже 1—10 м

· Отношение расстояния к размеру изображения
не более 1,15—1,5

· Яркость лампы: не менее
3 000 лм

· Цветность:
6-сегм. RGBCYW

· Диапазон трапец.коррекции: не уже +40…-40

· Ресурс лампы не менее 8000 ч

· Объектив
1.2X

· Разрешение: не хуже 1920x1080 (Full HD)

· Частота входного сигнала: не уже 24*120 Гц по вертикали и 15-100 кГц по горизонтали

· Совместимость при прямом подключении к ПК: 1920*1080 (60Гц)

· Видеосигнал: NTSC M (3,58 МГц), 4,43 МГц; PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60) ; SECAM (B, D, G, K, K1, L); 480i и 576i; 480p и 576p; 720p,1080i, 1080p

· Интерфейсы: 

· Аудио выход 

· HDMI (input)

· ComponentVideoInput


· RS-232 

· Аудио вход

· USB


· S-Video


· CompositeInput


· RGB Input * 2 in


· RGB Output

· Мощность встроенных динамиков: не менее 2Вт

· Уровень шума: не более 29 дБ

· Размеры: не более 270*220*85мм

· Вес не более 2,1 кг

· Питание: сеть 100 – 240 В

· Потребляемая мощность: не более 260 Вт

· Русифицированный интерфейс

	10
	Автономная система управления вибростендом 


	шт
	1
	Требования к техническим характеристикам:
· Количество входов: не менее 2

· Тип входа: дифференциальный

· Фильтры: аналоговый +160 дБ/окт, цифровой

· Импеданс: не менее 200 кОм

· Разрядность АЦП: Не менее 24 бит

· Максимальное входное напряжение: не менее 36В

· Динамический диапазон: не хуже 120 дБ

· Точность: 0,08 дБ

· Соотн. сигнал/шум более 100 дБ

· Перекрестные помехи: менее – 110 дБ

· Нелинейные искажения: не более – 105 дБ

· Количество выходов: не менее 1

· Разрядность ЦАП не менее 24 бит

· Диапазон выходных напряжений: не уже +/- 10 В

· Гармонические искажения не более -95 дБ

· Фильтр: аналоговый +160 дБ/окт, цифровой

· Частотный диапазон: не уже 0,4 Гц – 12000 Гц

· Количество усиливающих электрометрических каналов: не менее 4

· Тип входа: несимметричный или дифференциальный

· Уровень входного заряда: не менее 100

· Синфазное напряжение: не более 4,5В

· Ослабление: не более 50 дБ

· Коэф.усиления: -40 до +80дБ

· Диапазон частот: 0,1 Гц - 100 кГц

· Фильтр нижних частот: 0,1 – 100 кГц (выбираемый) 

· Фильтр верхних частот: 0,1 – 20Гц (выбираемый)

· Гармонические искажения: не более 0,003%

· Диапазон напряжения испытательных сигналов: 1мВ – 10В

· Аналоговый выход: до 20B

· Встроенный фильтр одно и двойной интеграции

· Процессор: не хуже Core i5

· Частота процессора: не менее 3,2 ГГц

· Объем оперативной памяти: не менее 8 ГГб

· Объем жесткого диска: не менее 500Мб

· Размер дисплея: не менее 24”

· Разрешение: не хуже 1920*1080

· Тип устройства печати отчетов: лазерный

· Разрешающая способность: 600*600 dpi

· Скорость печати: не менее 20 стр/мин

· Мощность источника бесперебойного питания: не менее 1000 Вт

· Открытая архитектура: ОCWindows 7/64, предустановленный MicrosoftOffice

· Установленное ПО для управления вибростендом, анализа и сохранения данных

· Управление случайной, синусоидальной, ударной вибрацией

· Интерфейс: USB

Дополнительная комплектация:

· Устройство координатного ввода

· Устройство буквенно-цифрового ввода

· Кабель со сверх низким уровнем шума (10-32 UNF/10-32 UNF, 3 метра) + адаптер 10-32 UNF/BNC – 2 шт


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Комплекс оборудования электро и виброизмерений состоит из устройств измерения  частоты импульсов, измерителей параметров электрических цепей и электроустановок, самодостаточной системы управления виброиспытаниями с устройствами согласования зарядов, приборов регистрации формы электрических сигналов с периферийными устройствами визуального отображения информации.

  Устройства, входящие в предлагаемый для поставки комплекс оборудования, предназначенные для измерения частоты электрических сигналов (частотомеры), а также осциллограф должны быть произведены одним производителем для обеспечения совместимости между всеми составными частями и возможности построения единого комплекса измерений.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Конструктивное исполнение – настольное и с возможностью монтажа в 19” стойку.

	Подраздел 3.2. Основные  эксплуатационные показатели

	Панели управления устройств должны быть выполнены на русском языке

В состав поставки должно быть включено программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом, позволяющее объединить все устройства в единую систему

Все устройства комплекса, должны иметь интерфейсы GPIB, LAN, USB, соответствовать классу C стандарта LXI, иметь встроенный веб-сервер для удаленного управления с полной функциональностью по настройке, мониторингу, установке (программированию) входных/выходных параметров и межприборных взаимодействий.

	Подраздел 3.3 Требования к комплектности

	В состав поставки должно быть включено программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом, позволяющее объединить все устройства в единую систему

 Все устройства должны иметь комплектацию, достаточную для их использования по прямому назначению как самостоятельно, так и в составе единого комплекса на основе стойки промышленного стандарта.

 Предложение участников должно включать информацию о комплектности поставки.

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

	Панели управления устройств должны быть выполнены на русском языке
Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Оборудования осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Оборудования в ходе передачи Оборудования Покупателю на месте доставки.

   Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и       № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

   В случае поставки Оборудования, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

По факту приемки Оборудования  соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, после осуществления уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Оборудования и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Оборудования(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Оборудованием  на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода;

       г) все составные части комплекса  должны быть Внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующий сертификат; 

         д) все устройства должны быть поверены и иметь свидетельство о поверке;

         е) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

        ж) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);

        з) акт приема-передачи Оборудования в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

      и) на всю продукцию должны быть проведены метрологические исследования и предоставлены соответствующие документы

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	Оборудование поставляется по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, склад Покупателя силами и за счет Поставщика. Обязанности по оформлению пропусков на въезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагается на  Поставщика.  

Поставщик должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия на все составные части – не менее 3-х лет
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

Поставщик гарантирует:

 - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления  Оборудования и его сборки;

 - полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего ТЗ.

Гарантия на поставленный Оборудование составляет не менее 36 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с момента отгрузки Оборудования и выписки счета-фактуры и ТТН.

Неисправный или дефектный Оборудование будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данный Оборудование соответственно продлевается.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставщик гарантирует качество поставляемого оборудования и надежность поставляемого товара. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным, то поставщик обязуется по требованию покупателя, за счет поставщика устранить обнаруженные дефекты.

При проведении  приема передачи продукции присутствие представителя Покупателя и Поставщика обязательно.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка товара не позднее 25.12.2014г..

Поставка – единовременная.

Оплата: 100% в течение 30 рабочих дней с момента поставки всего  оборудования по спецификации  на склад Покупателя.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
II. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя, но не менее 36 месяцев.


На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
III. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным, не с хранения, а также прошедшим переконсервацию;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;

- товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки, упаковка должна обеспечить полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения;

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.

Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 18.11.2014 года 2 30 55
