ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание приведено отдельным файлом в формате PDF.

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр Байкал-5Ц исп.2 с побудителем расхода газа П3 и УИРГ-2Р или эквивалент | 5К1.550.130 ТУ Выходной сигнал 0-5мА, газ - кислородно-азотная смесь, содержание кислорода не превышает 23%, доработка на условиях работы при давлении газа от 8 до 200кПа. Исполнение 2:. Диапазон измерений объемной доли влаги; 0…2000 млн –1. Основная приведенная погрешность: для области измерений от 0 до 1000 млн –1 для области измерений от 1000 до 2000 млн –1; ±4% ±2,5%. Унифицированный выходной сигнал; 0…5 мА; 4…20 мА или 0…10 мВ. Технические характеристики для всех исполнений Время установления показаний, не более; 3 мин (для диапазона 0…10 млн –1 – 60 мин). Общий расход анализируемого газа через гигрометр, не более; 1000 см 3/мин. Параметры анализируемого газа: температура давление; +5…+50°С 200…1000 кПа (2…10 кгс/см2). Температура окружающего воздуха; +5…+50°С. Потребляемая мощность в рабочем режиме, не более; 15 Вт. Габаритные размеры; 220×190×150 мм. Масса, не более; 4,5 кг. Средняя наработка на отказ, не менее; 20000 ч. Полный средний срок службы, не менее; 10 лет. | 1 | комплект |
| 2 | Газоанализатор Флюорит-ЦМ с УИРГ-2Р и побудителем П3 и УИРГ-2Р или эквивалент | ТУ4215-054-071803530-2011 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рвх.4-600кПа, выход 4-20мА Диапазоны измерений объёмной доли кислорода; от 1х10-4 до 1 %;. Диапазон измерений по выходному сигналу; 0…5 или 4…20 мА. Время установления показаний; 1,5 мин.. Унифицированный выходной сигнал для каждого диапазона измерений; 0…5 мА или 4…20 мА. Параметры анализируемого газа:. температура в точке отбора; от минус 10 до плюс 50oС. давление на входе; 4…600 кПа. Температура окружающего воздуха; +5…+50oС. Потребляемая мощность, не более; 120 Вт. Наименование блока; Габаритные размеры, мм; масса, кг. Датчик; 165x145x340; 4,5. Блок измерений; 70x145x180; 1. Средняя наработка на отказ, не менее; 20000 ч. Средний срок службы, не менее; 10 лет. Газоанализатор обеспечивает аппаратную и программную поддержку интерфейса RS-485. Рабочие условия применения газоанализатора по давлению могут быть расширены от разрежения 0,3 кгс/см2 до давления 400 кгс/см2 путём дополнительной комплектации узлами формирования газового потока. Вернутся к стандартному виду | 2 | комплект |

При предложении эквивалента к заявке должен прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.