Утверждаю

Главный инженер

ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ»

им. М.В. Проценко»

______________Г.В. Кондратьев

_________________2014 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спектрометрического оборудования

- Наименование: Спектрометр МКС-АТ6102

- Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Срок гарантии | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Портативный многофункциональный спектрометр | не менее12 месяцев | 1-кт |
| Назначение |  |  |  |
| Спектрометр необходим для обнаружения и идентификации гамма-излучающих радионуклидов, обнаружения источников нейтронного излучения, альфа и бета загрязнения. (Пункт временного хранения ТРО) |  |  |  |
| Состав комплекта |  |  |  |
| 1 | Спектрометр | 1шт |  |
| 2 | Сетевой адаптер | 1шт |  |
| 3 | Контрольная проба KCI | 1шт |  |
| 4 | Кабель для подключения спектрометра к источнику «+12 В» | 1шт |  |
| 5 | Руководство по эксплуатации | 1шт |  |
| 6 | Кабель БД (для подключения внешних БД) | 1шт |  |
| 7 | Кабель USB для подключения спектрометра к USB порту ПЭВМ | 1шт |  |
| 8 | Прикладное ПО «АТАS» с руководством оператора (для работы при подключении спектрометра к ПЭВМ | 1шт |  |
| 9 | Комплект принадлежностей для подключения внешних БД (БДПА-01, БДПБ-01 к USB порту ПЭВМ | 1шт |  |
| 10 | Упаковочная сумка | 1шт |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| Детекторы спектрометра: |  |  |  |
| 1 | Сцинтилляционный, NaI(TI) Ф40×40 мм |  |  |
| 2 | Газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера |  |  |
| 3 | два 3He-пропорциональных счетчика нейтронов |  |  |
| Диапазон энергий: |  |  |  |
| 1 | Гамма-излучения | 20-1500 кэВ * 40-3000 кэВ |  |
| 2 | Нейтроны (МКС-АТ6102,БДКН-03) | 0,025 эВ * 14 МеВ |  |
| Идентификация радионуклидов: |  |  |  |
| 1 | Промышленные | Да |  |
| 2 | Естественные | Да |  |
| 3 | Медицинские | Да |  |
|  | Ядерные | Да |  |
| Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы |  |  |  |
| 1 | Гамма-излучения; NaI(TI) | 0,01 мкЗв/ч * 300 мкЗв/ч |  |
| 2 | Гамма-излучения; счетчик Г-М | 10 мкЗв/ч * 100 мЗв/ч |  |
| 3 | Нейтронного излучения; | 0,1 мкЗв/ч * 10 мЗв/ч |  |
| Диапазон измерения плотности потока |  |  |  |
| 1 | Альфа-излучения | 0,5 част./мин-см2 * 105 част./мин-см2 |  |
| 2 | Бета-частиц | 3,0 част./мин-см2 * 5.105 част./мин-см2 |  |
| Чувствительность детектора NaI(TI) по |  |  |  |
| 1 | Am-241 | 5600 имп.с-1/(мкЗв/ч) |  |
| 2 | Cs-137 | 670 имп.с-1/(мкЗв/ч) |  |
| 3 | Co-60 | 330 имп.с-1/(мкЗв/ч) |  |
| 4 | фон | 0,08 мкЗв/ч 100 имп.с-1 |  |
| 5 | Время обнаружения источника Cs-137 активностью 50 кБк на расстоянии 20 см | не более 2 сек |  |
| 6 | Чувствительность нейтронного канала по Cf 252 источнику | не менее 1,0 имп/нейтрон.см2 |  |
| Предел основной погрешности измерения |  |  |  |
| 1 | мощности дозы гамма-излучения | 20% |  |
| 2 | плотности потока альфа и бета частиц | 20% |  |
| 3 | мощности дозы нейтронного излучения | 20% |  |
| 4 | Задание времени измерения спектра | 1 * 64800 с (с шагом 1 с) |  |
| 5 | Время непрерывной работы | не менее 15 ч |  |
| 6 | Время установления рабочего режима | не более 1 мин |  |
| 7 | Количество каналов АЦП | 512 |  |
| 8 | Степень защиты | 1Р54 |  |
| 9 | Диапазон рабочих температур | минус 20 * +50С |  |
| 10 | Соединение с ПЭВМ | USB |  |
| Габаритные размеры, масса: |  |  |  |
| 1 | МКС-АТ6102 | 225×108×208мм, 2,65 кг |  |

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. 	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Дополнительные требования

Оборудование должно быть сертифицировано. Поставщик должен иметь доверенность фирмы изготовителя или эксклюзивного поставщика фирмы на поставку оборудования. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, сертификат регистрации в Государственном реестре средств измерений и допуске к применению в Российской Федерации, документы, подтверждающие безопасность применения и утилизации рабочих материалов. Поставщик обязуется предоставить технический паспорт или информацию для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа.

- Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия. В комплект оборудования должны входить рекомендованные производителем расходные материалы необходимые для работы оборудования в гарантийный период. Средства измерений в обязательном порядке должны поставляться с сертификатом о проведенной первичной поверке.

- Стоимость

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, обязательные расходы на проведение первичной поверки, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Порядок оплаты заказа

Авансовый платеж 30% суммы Договора . 70% суммы Договора  по факту поставки на склад заказчика.  После  подписания сторонами акта сдачи-приемки товара (товарной накладной).

- Место поставки и условия допуска

Пензенская область, г. Заречный,  пр-т  Мира д.1. Поставщик должен проводить сервисное обслуживание в гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на  работу согласно законодательству РФ.

- Срок поставки

90 дней от даты оплаты авансового платежа.

Начальник отдела №-30								Е.И. Коновалов

Обоснование необходимости приобретения спектрометра МКС-АТ6102

Спектрометр МКС-АТ6102  является аналогом вышедшего из строя спектрометра МКС-АТ6101В (снят с производства) и приобретается взамен. Данное оборудование используется  в соответствии с государственным контрактом

№ Д.4ш21.1-2.9.14.1029 от 10.04.2014  для сортировки и паспортизации РАО, поиска, идентификации  и локализации гамма излучающих радионуклидов, обнаружения источников нейтронного излучения  в сооружении 560.

Замена на другие модели оборудования повлекут дополнительные затраты

средств и времени связанные с:

- приобретения расходных материалов для нового оборудования,

- обучения специалистов.

Зам главного инженера							С.И. Камышанский